乌恰县人民医院医疗设备及信息化采购项目

招 标 文 件

（招标编号：WQZFCG(ZB)-2025-044）

采 购 人：乌恰县人民医院（盖章）

法定代表人或授权人：                        （签字或盖章）

联系人及电话：杨女士    0908-4622757

代理机构：新疆能实建设工程项目管理咨询有限责任公司（盖章）

法定代表人或授权人：                        （签字或盖章）

联系人及电话：罗先生     16698959998

日    期：2025年5月

招投标监督管理机构备案登记栏

招 标 人:乌恰县人民医院（盖章） 项目名称：乌恰县人民医院医疗设备及信息化采购项目 代理机构：新疆能实建设工程项目管理咨询有限责任公司（盖章） 此招标文件已备案

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	4

第三章 评标办法	28

第四章 技术规格、数量及质量要求	38

第五章 合同条款及格式	61

第六章 投标文件格式	69

- 第一章 招标公告

- 乌恰县人民医院医疗设备及信息化采购项目公开招标公告

项目概况

乌恰县人民医院医疗设备及信息化采购项目的潜在供应商应在供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取招标文件（登录政府采购云平台→项目采购→获取招标文件→申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763）。获取采购文件，并于2025年06月16日 10:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：WQZFCG(ZB)-2025-044

项目名称：乌恰县人民医院医疗设备及信息化采购项目

采购方式:公开招标

预算金额（元）：标项一：1770000.00元；标项二：880000.00元。

最高限价（元）：标项一：1770000.00元；标项二：880000.00元。

采购需求：

标项一

标项名称:乌恰县人民医院医疗设备及信息化采购项目（一包）

数量:1

预算金额（元）：1770000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购医疗设备一批。详见招标文件技术参数。

标项二

标项名称:乌恰县人民医院医疗设备及信息化采购项目（二包）

数量:1

预算金额（元）：880000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购信息化系统及软硬件一批。详见招标文件技术参数。

备注：

合同履约期限：标项1：签订合同后90天内供货、安装、调试完毕；标项2：签订合同后90天内供货、安装、调试完毕。

本项目（否）接受联合体投标。

- 申请人的资格要求：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：【标项1、2】：本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）得规定，评标时将给予此类企业进行价格10%得优惠，用优惠后的价格参与评审。

- 3.本项目的特定资格要求：【标项1、2】

- （1）具备三证合一营业执照副本；

- (2)标项1：所投产品属于第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证）；

- （3）法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书；

- （4）投标企业须提供委托代理人近6个月内任意1个月的有效社保证明；

- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取采购文件

时间：2025年5月12日至2025年5月19日，每天上午10:00至13:30，下午16:30至20:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取招标文件（登录政府采购云平台→项目采购→获取招标文件→申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763）。

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0。

四、响应文件提交

截止时间：2025年6月16日 10:30（北京时间）

地点：新疆政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、响应文件开启

开启时间：2025年6月16日 10:30（北京时间）

地点：在新疆政府采购云平台（www.zcygov.cn）上开启投标文件

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

- 其他补充事宜

采购人与招标代理机构经协商本次招标代理服务费为：标项一：23000元；标项2：13000元

1.本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。

2.本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3.各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商（已在政采云平台其他省份入驻的供应商无需重复注册），并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。

6.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务十群：33132402、十一群：30213207（如已加入1-9群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

7.为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：乌恰县人民医院

地 址：乌恰县

联系方式：0908-4622757

2.采购代理机构信息

名 称：新疆能实建设工程项目管理咨询有限责任公司

地 址：克州阿图什市金汇小区斜对面

联系方式：16698959998

3.项目联系方式

项目联系人：罗先生

电 话：16698959998

- 第二章 投标人须知

- 一、投标人须知前附表

| 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 项目编号 采购内容 | 项目名称：乌恰县人民医院医疗设备及信息化采购项目 项目编号：WQZFCG(ZB)-2025-044 采购内容： 标项一：采购采购医疗设备一批。详见招标文件技术参数。 标项二：采购信息化系统及软硬件一批。详见招标文件技术参数。 |
| 2 | 采购人信息 | 名 称：乌恰县人民医院 联 系 人：杨女士 联系电话：0908-4622757 |
| 3 | 采购代理机构 | 名 称：新疆能实建设工程项目管理咨询有限责任公司 地 址：克州阿图什市金汇小区斜对面 联 系 人：罗先生 联系电话：16698959998 |
| 4 | 最终服务地点 | 甲方指定地点 |
| 5 | 付款方式 | 以中标单位与采购人签订的合同为准。 |
| 6 | 交货期 | 标项1：签订合同后90天内供货、安装、调试完毕；标项2：签订合同后90天内供货、安装、调试完毕。 |
| 7 | 质保期 | 三年 |
| 8 | 资金来源 | 2025年援疆资金 |
| 9 | 招标方式 | 公开招标(本项目采用网上电子招投标) |
| 10 | 投标人资格条件及其他要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； - 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：【标项1、2】：本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）得规定，评标时将给予此类企业进行价格10%得优惠，用优惠后的价格参与评审。 3.本项目的特定资格要求： （1）具备三证合一营业执照副本； - （2）标项1：所投产品属于第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证）； （3）法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书； （4）投标企业须提供委托代理人近6个月内任意1个月的有效社保证明； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 （6）投标保证金缴纳凭证（银行回单）或保函等票据； 4.本项目不接受联合体投标； |
| 11 | 供应商信用查询 | 1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。 2、截止时点：开标后评标前。 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织,投标人自行组织踏勘现场。 |
| 13 | 投标预备会 | 不召开 |
| 14 | 联合体投标 | ☑不接受 □接受，联合体投标的须在投标文件中提供联合体协议书，联合体所有成员不得超过2家，联合体的任何一方均不得再与其他投标单位联合。 |
| 15 | 招标代理费 | 采购人与招标代理机构经协商本次招标代理服务费为：标项一：23000元；标项2：13000元 |
| 16 | 最高投标限价 | 招标人设置投标报价最高上限：标项一：1770000.00元；标项二：880000.00元。高于最高限价的，其投标文件按无效投标处理。 |
| 17 | 投标有效期 | 投标有效期为 90 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本采购文件要求的投标文件均保持有效。 |
| 18 | 投标保证金 | 投标保证金交纳方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。 投标保证金的金额：标项1：35000.00元（叁万伍仟元整）；标项2：15000.00元（壹万伍仟元整） |
|  | 标保证金交纳要求： 投标保证金以电汇、网银等转账形式提交的，应在投标截止时间 2025年06月16日 10:30（北京时间）前以总公司的基本账户一次性汇入指定账户（以到账时间为准），不接受现金及任何个人汇款。确认到账后，持银行交款单、基本户开户许可证（基本存款账户信息）联系乌恰县政务服务和公共资源交易中心换取票据收据，项目开具的票据收据及打款凭据扫描上传，标书内附有此票据收据及打款凭据。 2、投标保证金以保函等票据形式提交的，金融机构、担保机构出具的票据须扫描上传，标书内附有此票据。 3、有效投标保证金成功交纳后，截止开标时间，投标人无正当理由不参加该项目投标且不递交弃标函，投标保证金不予退还。 户 名：乌恰县政务服务和公共资源交易中心 账 号：30470101040018134 行 名：中国农业银行乌恰县支行 联 系 人：唐先生 电 话：15509080607 - （备注：必须写清楚xx公司xx项目标项x保证金） 投标退保证金需准备以下相关资料 1．本单位给投标公司开的收据原件；5日内办理 2．投标公司请给我单位反开收据原件；5日内办理 3．开户许可证（基本存款账户信息）复印件及联系方式 4．银行打保证金的电子回单复印件 5．中标企业需提供合同 因投标人自身原因耽搁领取，超过退还时限，不承担延后退还责任。 |  |
| 19 | 投标文件形式 | 电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 1、“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 2、“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 20 | 投标文件份数及要求 | 1、一份电子加密标书（“.jmbs”格式），一份备份标书文件（“.bfbs”格式）。 2、每份电子投标文件应包括资格证明文件和商务及技术文件两部分。 |
| 21 | 投标文件的上传和递交 | 1.电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，在开标时间开始后，待采购组织机构发出解密通知后30分钟内解密投标文件。 a.供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。 |
| 22 | 投标截止时间及地点 | 投标截止时间：2025年6月16日 10:30（北京时间） 投标地点：新疆政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 23 | 开标时间及地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：在新疆政府采购云平台（www.zcygov.cn）上开启投标文件 |
| 24 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由招标人依法组建； 评标专家确定方式：专家评委由招标人在开标前从政采云专家库中随机抽取。 |
| 25 | 是否授权评标委员会确定中标候选人 | 是，评标委员会推荐3名成交候选人。 |
| 26 | 中标候选人公示媒介 | 新疆政府采购网、克州公共资源交易中心网，公示期为一个工作日。 |
| 27 | 履约担保 | 中标供应商在5个工作日内向采购人交纳不超过中标价10%的履约保证金（鼓励以银行、保险公司出具的履约保函形式提交；若以电汇、银行转账方式提交的，必须转到采购人的指定账户），如果中标供应商在建设期内没有涉及采购人的应付而未付金额或违约行为，采购人在项目验收合格后或提前终止合同后全额无息退还履约保证金。 |
| 28 | 招标文件领取 | 时间：2025年5月12日至2025年5月19日，每天上午10:00至13:30，下午16:30至20：00（北京时间） 地点：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取招标文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件→申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763）。 方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件→ 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。 （2）供应商获取招标文件前应注册成为政府采购云平台正式供应商。 |
| 29 | 中小微企业政策文件 | （1）根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库(2020)46号)，投标人及其所投产品的制造商均属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）中规定的小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》。 |
|  |  | （2）根据财政部、司令部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知财库[2014]68号，监狱企业参加本项目投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业。 |
|  |  | （3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人属于残疾人福利性单位的，按照招标文件格式提供残疾人福利性单位声明函。 |
| 30 | 中小微企业政策文件说明 | （1）1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。 3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。 |
|  |  | （2）不符合上述适用情形的投标人无需提供上述声明函件。 |
| 31 | 本采购项目所属行业 | - 本项目所属行业：标项1、标项2：工业； |
| 32 | 注： 1、除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定，对其中任何一条的偏离，在评审时将其视为无效文件。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。 2、除非另有特殊说明，若本竞争性招标文件中引用了某一品牌、型号或生产供应商名称，均是指参照该品牌、型号或生产供应商的产品或服务，所引用的品牌、型号或生产供应商不构成对投标的限制。若采用的外文术语与某一供应商或某一产品使用的术语相同，并非表示指定了该供应商或该产品。 3、招标投标文件中的报价为一次报价。 |  |
| 备注：投标人使用相同IP地址的，一经发现，相关部门将进一步核实，查实后按串通投标处理。 |  |  |

- 二、投标人须知

- （一）总  则

1.项目概况

1.1本次招标采购项目名称：乌恰县人民医院医疗设备及信息化采购项目。

项目编号：WQZFCG(ZB)-2025-044 。

招标人：乌恰县人民医院。

供货期（服务周期）：

标项1：签订合同后90天内供货、安装、调试完毕；标项2：签订合同后90天内供货、安装、调试完毕。

供货地点：甲方指定地点。

1.2招标人及联系人:

名    称：乌恰县人民医院

联 系 人：杨女士

联系电话：0908-4622757

代理机构及联系人:

名    称：新疆能实建设工程项目管理咨询有限责任公司

地    址：克州阿图什市金汇小区斜对面

联 系 人：罗先生

联系电话：16698959998

1.3资金来源：2025年援疆资金。

1.4本项目预算：标项1：1770000.00元。；标项2：880000.00元。

1.5本项目控制价：标项1：1770000.00元。；标项2：880000.00元。

2.招标范围：

2.1 采购内容：见投标人须知前附表。

2.2 技术要求：详见采购文件第四章采购内容及技术要求。

3.标包划分：

3.1本项目划分： 2  个标包。

4.招标方式：

4.1本项目招标方式：见投标人须知前附表。

5.计价方式：

5.1本次招标项目合同采用   固定单价 。

6.评标办法：

6.1本次招标评标采用  符合招标文件的综合评分法 （详见第三章评标办法）

7.投标人资格：

7.1参与采购活动的投标人必须是满足《中华人民共和国政府采购法》规定条件的法人、其他组织或者自然人：

7.2由于政府采购项目的差异性，投标人在参与具体政府采购项目活动时，应仔细阅读该项目的资质要求,具体见投标人须知前附表。

7.3各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商（已在政采云平台其他省份入驻的供应商无需重复注册），并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

7.4投标人必须确保自己在信息库中注册的信息真实、准确，并保证投标文件中的有关信息与库中的信息相一致。否则，投标人因此蒙受损失，招标人概不负责。

8. 投标费用

8.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

9. 踏勘现场（本项目投标人不组织踏勘现场）

9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。如需踏勘现场，投标人自行踏勘现场的，可咨询本项目采购人或采购代理机构联系人。投标人自行踏勘现场的，可咨询本项目采购人或采购代理机构联系人。

9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4 招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

10. 投标预备会（本项目投标人不组织投标预备会）

10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。

10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间，将对投标人所提的问题进行澄清。该澄清内容为采购文件的组成部分。

11. 联合投标（本项目投标人不接受联合体投标）

11.1 两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标人规定的特定条件。

11.2联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

11.3 联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

11.4 联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

12.招标代理费

采购人与招标代理机构经协商本次招标代理服务费为：标项一：23000元；标项2：13000元

13.投标人应注意的事项

13.1投标人一旦按规定缴纳了投标保证金并参加投标，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。投标人必须严格按采购文件的要求编制投标文件，投标文件宜编制页码和目录，以便评委审核。否则，由此产生的一切后果由投标人承担。

13.2 投标人对采购内容中规定的技术参数、规格等要求必须完全响应或优于采购文件中的要求。

13.3所有投标人的投标保证金都应在采购文件规定的投标保证金缴纳截止日期前缴纳。

13.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

13.5本项目只接受成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库并完成CA数字证书申领供应商参与投标。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

13.6  投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：

（1）国家对本次投标货物和服务的生产、安装调试、验收、维修等有关法律、法规及行业管理标准；

（2）本地区有关管理部门的相关规定；

（3）招标人的相关场地情况、基础建设、电力供应情况及相关设计标准。

本采购文件不再对上述情况进行描述。

- （二）招标文件

15. 招标文件的编制依据

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本采购文件。

16. 招标文件的组成

16.1 招标文件包括内容：

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  评标办法

第四章  采购内容及技术要求

第五章  合同条款及格式

第六章  投标文件格式文本

第七章  招标单位、招标代理机构对本文件的确认

16.2 除16.1内容外，招标答疑亦为采购文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

16.3投标人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，投标人应在以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。

16.4供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到新疆政府采购网下载专区下载。采购文件的澄清将在政采云平台“更正公告”栏目予以公告，但不指明澄清问题的来源。如果澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

17. 招标文件的修改、补充、解释

17.1招标文件发出后，招标人在规定的投标截止时间前可对采购文件进行必要的修改和补充，并以更正公告形式在政采云平台 “更正公告”栏目予以公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。采购文件的修改、补充等内容作为采购文件的组成部分，具有约束作用。

17.2 采购代理机构可视采购具体情况对已发出的采购文件进行必要的澄清、修改或者补充。澄清、修改或者补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少3日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分；不足3日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。 17.3 供应商在规定的时间内未对采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。

17.4 招标文件的解释

本招标文件由招标人（或其委托的招标代理机构）负责解释。

18. 招标文件的发出

18.1  招标文件、招标文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应报相关部门备案后，方可发出。

19. 凡需要设置样品情形时，必须明确是否需要随样品提交检测报告，并明确检测机构的要求、检测内容、中标样品封存等事项。（评标委员会无法判断样品是否合格且样品需要提供给第三方权威检测机构检测的,在投标人提供招标人认可的第三方权威检测机构检测报告后，评标委员会推荐的中标候选人方可生效，采购人或代理机构发布中标（成交）结果公告。

采购文件中应明确样品送检方式、检测费用支付方法、投标人在规定时间内无法提供第三方权威检测机构检测报告的处理方式。（采购人根据项目需求按上述要求自行描述）

- （三）投标文件的编制

20. 投标的语言及度量衡单位

20.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.2除采购文件中另有规定外，投标书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

21. 投标文件的组成

资格证明文件和商务及技术文件两部分。

21.1资格证明文件（包括但不限于）

资格证明文件是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，否则作无效投标处理。

1、开标一览表（见投标文件格式一）;

2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件;

3、法定代表人资格证明书（见投标文件格式二，自然人投标的无需提供）;

4、法定代表人授权书（见投标文件格式三，自然人投标的无需提供）;

5、标项1：所投产品属于第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证）；

6、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件；

7、投标保证金缴纳凭证或投标担保函；

8、社会保障资金的缴纳记录;

9、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

10、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

21.2 商务及技术文件（包括但不限于）

（1）投标书（投标文件格式五）

（2）投标分项报价表（投标文件格式六）

（3）类似业绩一览表（投标文件格式七）

（4）技术规格偏离表（投标文件格式八）

（5）商务条款偏离表（投标文件格式九）

（6）符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》条件的投标人提交）（提供相关证明材料）

6-1《投标人企业（单位）类型声明函》（投标文件格式十）

6-2《制造商投标人企业（单位）类型声明函》（投标文件格式十一）

6-3《残疾人福利性单位声明函》（投标文件格式十二）

（7）投标人关联单位的说明（格式自拟）

（8）评分标准和细则中技术部分证明材料（格式自拟）

（9）评分标准和细则中商务部分证明材料（格式自拟）

（10）投标人认为有必要提供的其他证明材料（格式自拟）

注：以上材料须逐页加盖单位公章。

21.3投标文件的要求

（1）供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求详细编制投标文件，所提交的全部资料必须真实有效，并且要保证字迹清晰易于辨认。投标文件应对采购文件实质性内容作出响应，否则按无效标处理。

（2）投标文件格式应按本采购文件第六章格式要求编制，不得对采购文件格式进行增删更改，否则按无效标处理。

（3）对采购文件格式可更改的例外情况：采购文件第六章附件格式要求中明确规定表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

（4）投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密传输。

（5）投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为投标文件撤回；投标文件未按时解密也未提供备份投标文件的，亦视为投标文件撤回。

22.投标报价

22.1投标报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。

22.2投标报价表上应清楚地标明投标人拟提供货物的名称、型号、生产厂家、数量、单价和总价。

22.3招标报价应包括：货物及服务本身价格、保险费用、包装费、运输费用、二次搬运费、损耗、税金费用、随产品备品备件费、专用工具费、随产品资料费、安装费、调试费、自检费及验收合格前和质保期内发生的一切费用、应当提供的伴随服务/售后服务费用。

22.4投标报价的价格是货物交货地验收价格，其总价即为履行合同的固定总价。

22.5技术要求中规定的安装、调试和培训费用应包括在投标价格中。投标文件报价为含税价，招标人不再为此次招标支付任何费用。

22.6投标报价应由法定代表人或被授权人签署。

22.8投标人投标总报价，每包不得高于本次招标设置的最高限价，否则将作为无效投标处理。

22.9如投标文件中未列明全面实现投标货物功能而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施的费用，这些费用将被视为已包含在总投标价中。

22.10总投标价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，招标人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。

22.11总投标价中不得缺漏采购文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

22.12投标人不得对从第三方采购货物的随机备品、备件另行收费，否则在计算评标价时这部分费用将不予扣除，在授予合同时将从中标价格中扣除该部分费用。

22.13投标人应根据货物的技术状况列出随机备品备件的清单和数量，并将该备品备件价格计入总投标价，若所提供的产品无需备件，则应在投标文件中说明；无论投标人在报价中列明随机备品备件的数量及价格多少，在质保期内招标人均无需为维护维修保养所需的专用工具和备品备件另行支付费用。

23. 投标有效期

23.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

23.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担采购文件和法律规定的责任。

23.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

24. 投标保证金

24.1投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标人不按要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

24.2自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

24.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤回或修改其投标文件；

（2）成交通知书发出后三十天内，中标人无正当理由拒签合同协议书或未按采购文件规定提交履约担保。

（3）提供虚假材料谋取中标的；

（4）经查实属于陪标、串通投标的等。

24.4投标保证金按投标人须知前附表第24条规定执行。

# （四）投标文件的制作、上传及递交要求

25.投标文件的制作要求

（1）供应商应按照投标文件组成内容及项目招标需求和新疆政府采购云平台要求制作投标文件，不按采购文件和新疆政府采购云平台要求制作投标文件的将视情况处理（拒收等），由此产生的责任由供应商自行承担。

电子投标文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。本文件《第六章 投标文件格式》中有提供格式的，供应商应按照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六章投标文件格式》未提供格式的，请供应商自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。

备份电子投标文件：通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件所产生的备份文件。

（2）供应商应对所提供的全部资料的真实性、有效性承担法律责任，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

（3）投标文件以及供应商与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若供应商不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由供应商自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

26.投标文件的上传

（1）电子加密投标文件（“.jmbs”格式）：

a. 供应商应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传递交至新疆政府采购云平台，否则投标无效；

b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

27.投标文件的递交要求

（1）供应商须按照采购文件和政采云平台的要求编制并加密投标文件。在投标文件递交截止时间以前完成投标文件的传输递交，截止时间后递交的投标文件，将被拒收。

（2）备份电子投标文件必须在投标截止时间前送达指定的投标地点。备份电子投标文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。

（3）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

28．投标文件的补充、修改与撤回

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。投标截止时间后传输递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，供应商不得修改（补充）或撤回其投标文件。

- （五）开标、评标和定标

29. 开标

29.1开标邀请

（1）开标准备：本项目开标的准备工作由采购组织机构负责落实，开标过程由采购组织机构负责记录；

（2）开标主持：本项目开标由采购人或者采购代理机构主持；

（3）开标邀请：本项目采用电子交易，采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“新疆政府采购云平台，网址：www.zcygov.cn”组织开标、开启投标投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

（4）供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。供应商未参加开标的视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

- 29.2开标程序（先资格、商务技术后报价）

（1）到投标截止时间，主持人宣布开标会议开始。

（2）投标文件解密（解密规定见《投标人须知前附表》）。

（3）投标文件解密异常情况处理（处理办法见《投标人须知前附表》）。

（4）公布投标文件解密情况（投标文件成功解密的投标人名单等信息）。

（5）开启有效投标人的报价，公布开标一览表有关内容，并【开启签字时段】，投标人对开标记录进行在线签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（6）开启标书信息（资格证明文件、商务技术文件）。标书信息开启后，首先由招标人或评审小组依法对投标人的资格证明文件进行审查（具体见本章“29.3投标人资格审查”），审查结束公布投标人的资格符合情况。资格审查未通过的投标人，其商务技术文件及报价文件不再进入评审。

（7）商务技术评审结束后，主持人公布商务技术得分情况。

（8）评审结束后，招标代理机构在系统上公布评审结果。

特别情况说明：

（1）本项目采用电子交易，如遇“新疆政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（2）开标过程中需要相关当事人进行签字或盖章确认的材料将通过“政府采购云平台”进行，若因“政府采购云平台”技术问题无法进行签字或盖章确认的，采购组织机构将通过电子邮件等形式予以确认，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线，签字或盖章确认的时间为20分钟。如未及时签字或盖章确认的，视为无异议。

29.3 投标供应商资格审查：

（1）开标（标书信息开启）后，采购人或采购代理机构或评审小组首先依法对投标供应商的资格文件进行审查，审查各投标供应商的资格符合情况。采购人或采购代理机构或评审小组对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

（2）投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作“资格审查不合格”处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

（3）供应商信用记录查询与使用：见《供应商须知前附表》。

30.评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

31. 评标委员会的组建

31.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

31.2评审专家从新疆政府采购云平台专家库中通过随机方式抽取产生。评标委员会成员名单在采购结果公告前保密。

32.评标委员会的职责

32.1审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求。

32.2要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

32.3对投标文件进行比较和评价。

32.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

32.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

33. 评标原则

33.1评标委员会将遵循公平、公正、科学的原则，对供应商提交的投标文件进行综合评审，评标委员会按照采购文件规定的评标细则进行评分。

33.2客观公正对待所有供应商，对所有投标评价均采用相同的程序和标准。

33.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

33.4 财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

34. 评委纪律

评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现新疆政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

35.评标程序

35.1 在评审专家中推选评标委员会组长，采购人代表不得担任评标委员会组长。

35.2 评标委员会组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

35.3 评审人员对符合资格的供应商的投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对采购文件作出实质性响应。

35.4 评审人员按采购文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

综合评分法货物项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为30％，采购项目中含不同采购对象的，以占项目资金比例最高的采购对象确定其项目属性。其价格不列为评分因素，有特殊情况需要在上述规定范围外设定价格分权重的。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为招标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（基准价/投标报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

35.5 评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清、说明或者补正的，应当以在线询标形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正的内容应作为政府采购项目档案归档留存。

35.6 评审人员需对采购方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，应由相关人员当场改正或作出书面说明；拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

35.7 评标委员会根据评审汇总情况和采购文件规定确定中标候选供应商排序名单。

35.8 起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认，对自己的评审意见承担法律责任。

35.9 采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

35.10 修改评审结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

36．澄清、说明或补正的形式

36.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为20分钟。

36.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章（电子印章），或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不接受投标供应商主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

36.3上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用电子邮件等形式进行，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。

37．错误修正的原则

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价或优惠率与扫描上传的报价文件信息不一致的，以扫描上传的报价文件信息为准进行修正。

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

37.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；报价表中的内容与报价明细表不一致的，以报价表为准；

37.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

37.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

37.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

37.5 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

37.6 如有多报（指数量超出采购文件需求）、重报（指同一货物重复报价），其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

37.7 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如供应商拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。

38．无效投标文件

有下列情形之一的，投标文件按无效标处理：

38.1 报名的投标人与参加投标的投标人发生实质性变更的且未提供有效证明的；

38.2投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

38.3 投标文件非投标人法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；

38.4 未按招标文件规定制作；

38.5 投标文件内容未按招标文件规定签字或盖章的；

38.6 投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足或内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

38.7 投标人未按招标文件变更通知更改投标文件的；

38.8 《开标一览表》和《投标分项报价表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；

38.9 标项投标报价超过招标文件规定的预算金额或最高限价

38.10 因投标人原因编制错误造成经评标委员会修正后的报价达到或超过投标报价的0.5%；

38.11 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的；

38.12 未实质性响应招标文件中条款要求的投标文件；

38.13 不符合招标范围、技术规格、技术标准的要求无法满足采购人使用要求；

38.14 投标文件附有采购人不能接受的条款；

38.15 投标文件中提供了赠品或者与本项目采购无关的其他商品、服务；

38.16 投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期；

38.17投标人串通投标，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

38.18违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离；

39．废标

39.1 符合招标文件规定废标情形的；

39.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

39.3 供应商的报价均超过了采购预算（或最高限价），采购人不能支付的;

39.4 因重大变故，采购任务取消的。

40．突发情况处理

40.1 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

40.2 采购代理机构或评审小组因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

（1）短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动；

（2）长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组将中止电子交易活动。中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。

41. 定标

41.1采购结果确认（确定中标供应商）

采购结果确认（确定中标供应商）：本项目由采购人根据评标委员会提交的《评审报告》，通过“政府采购云平台”依法确认采购结果、确定中标供应商。具体流程如下：

（1）采购代理机构将在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

（2）采购人将在收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告推荐的中标候选供应商名单中按顺序确定中标供应商，并将确认意见以书面形式回复采购代理机构。

41.2采购结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构将在克州公共资源交易中心网、新疆政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）上公告采购结果，中标公告期限为1个工作日。

42. 成交通知书

42.1在成交通知书发出前，招标人将中标侯选人的情况在克州公共资源交易中心网、新疆政府采购网予以公示，公示期为一个工作日。待公示期结束后，采购组织机构向中标人发出中标通知书。

42.2成交通知书作为签订合同的重要依据，对采购人和中标供应商均具有法律效力。采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标项目的都应承担法律责任。成交供应商不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

- （六）合同的授予

43．履约保证金

- 中标供应商在合同签订后5个工作日内向采购人交纳不超过中标价10%的履约保证金（鼓励以银行、保险公司出具的履约保函形式提交；若以电汇、银行转账方式提交的，必须转到采购人的指定账户），如果中标供应商在建设期内没有涉及采购人的应付而未付金额或违约行为，采购人在项目验收合格后或提前终止合同后全额无息退还履约保证金。

- （七）纪律和监督

45. 对招标人的纪律要求

45.1招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益，社会公共利益或者他人合法权益。

46. 对投标人的纪律要求

46.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

47. 对评标委员会成员的纪律要求

47.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

47.2在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

48. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

48.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

（八）质疑与投诉

49．质疑和投诉

49.1.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

49.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期。（具体格式详见附件）

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

49.3供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。采购人及采购代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。

49.4质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

49.5供应商有下列情形之一的，采购代理机构将克州财政局，将其列入不良行为记录名单：

（一）一年内三次以上质疑均查无实据的；

（二）捏造事实或者提供虚假质疑材料的。

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，质疑人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

附件：

政府采购投诉书（范本）、质疑函范本

政府采购投诉书（范本）

投诉人：                   法定代表人：

地址：                           电话：

委托代理人姓名：                 职务：

住址：                       联系电话：

被投诉人：                 法定代表人：

地址：                         电话：

我公司参加了     年    月    日被投诉人组织的（采购人）（项目名称）（项目编号）的采购活动，我公司认为该项目的（采购文件/采购过程/中标（中标）结果）损害了我公司权益，对此，我公司于     年    月    日向（采购人或者政府采购代理机构）提出了质疑，（其于    年  月  日作出书面答复，因对其作出的答复不满意）/（被质疑人未在法定期内予以答复，按照政府采购有关规定），现向贵机关提起投诉：

1.具体的投诉事项及事实依据；

2.质疑和质疑答复情况简要描述；

3.投诉请求。

附件：

1.质疑书和质疑答复书；

2.证据材料（需注明证据来源），证人的姓名、住址和联系方式等；

3.营业执照；

4.法定代表人身份证明函

5.法定代表人授权委托书（包含法定代表人和委托代理人的身份证复印件）；

6.政府采购监管部门认为应当提供的其它材料。

投诉供应商：（盖章）

法定代表人（或主要负责人）：（签字）

年   月    日

本投诉书正本   份，副本   份并附电子文档。

- 投诉相关说明

投诉人应当满足《政府采购法》、《政府采购法实施条例》和《政府采购供应商投诉处理办法》的相关规定。

- 一、质疑前置及时间要求

《中华人民共和国政府采购法》第五十一条：供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

第五十二条：供应商认为采购文件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

第五十三条：采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

第五十五条:质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

《政府采购实施条例》第五十五条：供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出质疑事项的范围。

- 二、书面方式

《政府采购供应商投诉处理办法》第八条：投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉人以及与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

投诉书应当包括下列主要内容：

- 投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

- 具体的投诉事项及事实依据；

- 质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

- 提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为自然人，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。

《政府采购供应商投诉处理办法》第九条：投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投书事务时，除提交投诉书外，还应当向同级财政部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

《政府采购供应商投诉处理办法》第十条：投诉人提起投诉应当符合下列条件：

- 投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

- 提起投诉诉前已依法进行质疑；

- 投诉书内容符合本办法的规定；

- 在投诉有效期内提起投诉；

- 属于本级财政部门管辖；

- 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

- 国务院财政部门规定的其他条件。

- 三、虚假、恶意投诉法律责任

第七十三条：供应商捏造实施、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

《政府采购供应商投诉处理办法》第二十六条：投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，财政部门应当驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

（一）1年内3次以上投诉均查无实据的；

（二）捏造事实或者提供虚假投诉材料的。

递交投诉书地址：乌恰县财政局政府采购办监管办公室

- 质疑函范本

- 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

- 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

- 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

- 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

- 第三章 评标办法

- 一  总  则

1、一般规定

1.1本项目的招标按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购服务和服务招标招标管理办法》、《政府采购竞争性招标采购方式管理暂行办法》及政府采购的有关规定进行。

1.2评标必须遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。

1.3招标代理机构组织招标、开标、评标工作，全过程接受政府采购有关部门的监督、管理和指导。

1.4评标按照招标文件规定的内容进行，采取综合比较和分项打分相结合的评标方法（综合评分法），避免纯技术或纯经济的倾向。

1.5本办法的评标对象是指供应商按照招标文件要求提供的有效投标文件，包括供应商应招标小组要求对原投标文件作出的正式书面澄清文件。

2、招标组织机构的组成

2.1招标小组成员由招标人的代表和随机抽取的有关方面的专家4名组成，招标小组的成员在评标过程中必须严格遵守政府采购的有关规定。专家从当地专家库中随机抽取产生。

2.2评标工作组由招标人及有关专家组成，由招标小组确认，并接受其领导。

2.3招标小组应相对独立工作，负责评标、撰写技术、商务评标报告。采购代理机构负责评标过程中资料的保管、发放、回收，整理、汇总评标资料。

3、招标小组职责

3.1审查招标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

3.2要求供应商对招标文件有关事项作出解释或者澄清；

3.3推荐成交候选人名单；

3.4向招标人、招标代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

4、招标小组义务

4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

4.2按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

4.3对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

4.4参与评标报告的起草；

4.5配合有关部门的投诉处理工作；

4.6配合招标人、招标代理机构答复招标供应商提出的质疑。

5、 评标程序

5.1本次评标首先由招标小组对供应商的投标文件进行初审，对未能通过初审的投标文件作废标处理；

5.2对通过初审的供应商的投标文件进行详细的比较和评价。如需要，进行必要的澄清工作；

5.3评标报告与推荐成交候选人

5.4招标小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

综合评分法服务项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为30％，采购项目中含不同采购对象的，以占项目资金比例最高的采购对象确定其项目属性。其价格不列为评分因素，有特殊情况需要在上述规定范围外设定价格分权重的。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为招标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

招标报价得分=（招标基准价/最后招标报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

招标小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商符合《政府采购竞争性招标采购方式管理暂行办法》法第二十五条招标小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商。符合本办法第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

- 二  投标文件初审

6.资格性审查:

6.1评审细则

| 项目 | 评审内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 审 查 标 准 (适 用 于 资 格 后 审) | 1 | 具备有效的营业执照； |
|  | 2 | 法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书； |
|  | 3 | 标项1：所投产品属于第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证） |
|  | 4 | 投标企业须提供投标人（被授权在职人员）近6个月任意1个月有效的社保证明； |
|  | 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 6 | 投标保证金汇款凭证或保函 |
|  | 结论：是否通过评审（须填写通过或不通过） 注：如有一项不合格，作废标处理。 |  |

6.2如评标专家在检验电子标书过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中以上相关资料的，否决其投标。即使投标单位将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。

7.符合性审查

7．1评审细则

| 项目 | 评审内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 审 查 标 准 | 1 | 投标文件组成完整，主要内容按招标文件规定的内容、格式填写、制作； |
|  | 2 | 投标文件的有效期满足招标文件的规定； |
|  | 3 | 投标代表授权书由法定代表人签署并加盖公章； |
|  | 4 | 投标文件按照规定在应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位公章； |
|  | 5 | 投标文件针对同一种货物未出现两个或两个以上的报价； |
|  | 6 | 投标文件载明的招标项目交货期限未超过招标文件规定的期限； |
|  | 7 | 投标文件载明的功能需求、验收标准和方法等符合招标文件的要求； |
|  | 8 | 投标文件的报价未超过预算价或最高限价，投标文件按照招标文件要求进行有效报价，不存在高于最高限价或低于成本价，不存在恶意报价损害采购人利益的行为； |
|  | 9 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件； |
|  | 10 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求。 |
|  | 结论：是否通过评审（须填写通过或不通过） 注：如有一项不合格，作废标处理。 |  |

7.2评委会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

7.3如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

7.4只有通过初审的投标人才能进入下一步评标程序。

温馨提示：投标文件资格审查资料请精心准备,如评标专家在检验电子标书过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中以上相关资料的，按无效投标处理。即使投标单位将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。

- 三  投标文件的澄清和补正

8．澄清、说明或补正的形式

8.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为20分钟。

8.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章（电子印章），或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不接受投标供应商主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

8.3上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用电子邮件等形式进行，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。

9．错误修正的原则

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价或优惠率与扫描上传的报价文件信息不一致的，以扫描上传的报价文件信息为准进行修正。

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

9.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；报价表中的内容与报价明细表不一致的，以报价表为准；

9.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

9.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

9.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

9.5 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

9.6 如有多报（指数量超出采购文件需求）、重报（指同一货物重复报价），其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

9.7 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如供应商拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。

- 四 比较与评价

10.1评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估、综合比较与评价。

10.2评标委员会根据商务和技术评估的结果，采用综合评分法，分别对投标文件的商务、技术、价格等内容进行打分。其中，商务评估、技术评估、价格评估的评分权值（详见附件1）。

10.2.1评委打分办法

（1）参加评分的评委应尽力体现客观、实事求是，避免学派偏见和个人偏好。

（2）衡量、对比的依据，应以招标文件、投标文件、提供的正式试验数据、质询澄清中的文字为准，口头回答和收集的资料只作为参考。

（3）评分主要是为比较各投标人的价格、商务和技术综合排序。

（4）评委打分采取记名形式。

（5）各评委根据提供的技术打分表独立自主打分，任何人不得要求评委统一打分或统一确定等次顺序。

（6）对打分表中的每项条款，各评委应根据投标文件、澄清材料、招标文件要求，按满足的程度给投标人打分。

（7）评分程序

1)就投标人的投标文件对照整理出商务、技术评标因素对比表、偏差表，并在经过校核的基础上逐项打分。

2)各评委独立完成打分后，将评分表交给代理机构，由代理机构组织进行分数统计。

3)最终汇总表中各投标人得分应为评委打分的算术平均值。

- （8）评分标准和细则（综合评分法评分标准）

- 标项1评分表：

| - 序号 | - 评审内容 | - 分值 | - 评分标准 价格：30分 技术：64分 商务：6分 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 价格部分（30分） | - 投标价格 | - 30分 | 完全满足招标文件参数的投标报价中的最低报价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 - 评分标准=（评标基准价/有效投标报价）*最大分值，其中：评标基准价=最低投标报价 - 有效投标报价=投标报价（若存在价格评审优惠的场景，此处投标报价为进行相应价格评审优惠后的价格，最终以评标结果为准） 注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、财政部 财库〔2022〕19号：关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知、财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《供应商企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其投标报价扣除10%后参与评审。 |
| - 技术部分（64分） | 配置及性 能指标 | - 40分 | 针对招标文件技术参数，满足招标文件要求，全部满足要求得40分。其中带“*”标志的为重要指标，每有一项不满足或负偏离的扣2分，扣完为止；其余参数指标每有一项不满足或负偏离的扣1分，扣完为止。(注:投标人需如实填写所投产品参数;并提供能够证明其参数真实有效的证明文件，若证明文件无法证明参数真实有效，视为负偏离或以评审小组集体意见为准) |
|  | - 实施方案 | - 6分 | 投标人针对本项目的情况编制详细的实施方案（包含但不限于）： ①项目实施措施及计划；②项目实施的重点、难点处理；③质量、交付使用期限方案；④质保体系（包括但不限于质量管控的标准、方法和程序等）。以上4项内容完整且完全满足项目要求得6分，每缺失一项内容扣1.5分，每项内容中有一处内容缺陷扣1分，扣完为止。 注：内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容所述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥其他不符情形 |

|  | 供货方案 | 4分 | 投标人针对本项目的情况编制详细的供货方案（包含但不限于）：①产品来源、供货方式、运输方式、车辆安排；②设备包装、装卸货措施、设备仓储、防护措施、路途人员安全保障措施及安全教育培训、运途紧急情况应对措施。以上2项内容完整且完全满足项目要求得4分，每缺失一项内容扣2分，每项内容中有一处内容缺陷扣1分，扣完为止。 注：内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容所述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥其他不符情形 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 售后服务方案 | 10分 | 1、投标人针对本项目的采购需求制定售后方案包含：①售后服务场所设立情况；②响应时间、到场时间；③日常维修及保养服务方案；④备品备件（易耗品）供应措施；⑤安装后计量检测方案；⑥售后承诺及退换货承诺；⑦紧急故障处理预案及故障维修响应时间。以上7项内容完整且完全满足项目、可实施性强的要求得7分，每缺失一项内容扣1分，每项内容中有一处内容缺陷扣0.5分，扣完为止。 2、投标人有正规的售后维修服务机构及完善的人员配置：提供至少2名专职工程师（专职工程师须提供工程师相应的资质证书、本公司社保缴纳证明）的得2分，额外增加1名中级职称以上的专职工程师加1分，满分3分。 |
|  | - 培训方案 | - 4分 | 投标人针对本项目的情况编制详细的培训方案（包含但不限于）：①培训方式、培训时间、培训地点；②专业技术培训人员清单及分工（提供相关证件及近3个月社保缴纳证明）；③培训产品基本原理；④操作使用和保养维修；以上4项内容完整且完全满足项目要求得4分，每缺失一项内容扣1分，每项内容中有一处内容缺陷扣0.5分，扣完为止。 |
| - 商务部分 - （6分） | - 业绩 | - 4分 | - 投标人提供（2022年1月1日至投标截止之日，以合同签订日期为准）类似项目业绩证明。每提供一个得2分，满分4 分。 - 注：投标人和生产商业绩均可，证明材料包含完整合同、中标（成交）通知书及合同采购方出具的验收证明，不提供或提供不完整、不清晰导致专家无法判断均不得分。 |
|  | 投标产品 可靠性 | 2分 | 所投产品运行稳定，不存在质量问题，未发生过召回/退回事件 ,使用记录良好的得2分（提供承诺函及用户回访评价，提供内容不全的不得分） ；偶有故障发生但能够保证及时处理且不影响使用科室正常运行的本项得1分；未提供或发生过召回事件的本项得0分。 注：提供的承诺函及用户回访评价（包含服务专业人员配备情况评价、服务响应时间情况评价、技术支持能力情况评价、服务体系健全情况评价等方面）。 |

标项2评分表：

| - 序号 | - 评审内容 | - 分值 | - 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 价格部分（30分） | - 投标价格 | - 30分 | 评标基准价=有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值 的得满分，投标报价得分=（评标基准价/投标报价） ×价格权重 × 100 。有效投标报价为通过初步审查的供应商报价。 |
| - 商务标评审（11分） | - 综合实力 | - 8分 | 投标人应具备以下资质证书： - 具有 ISO9001 质量管理体系认证证书 - 具有ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书 - 具有电子与智能化工程专业承包二级或以上资质 - ITSS 信息技术服务标准三级 - 以上证书每具备一项得 2分，不具备不得分，最高得8分。 注：投标人提供有效期内的上述证书扫描件并加盖公章。 |
|  | - 类似业绩 | - 3分 | 提供所投产品厂商近3年类似项目业绩，每提供一项业绩的得 1分， 最高得3分（要求提供业绩证明材料如：中标通知书或成交通知书或合同协议书）未提供业绩证明材料的不得分。 |
| - 技术标评审（59分） | - 项目实施方案 | - 15分 | 投标人提供项目实施方案，对项目需求、环境及设备设施的较为熟悉，所报项目实施方案内容完善，针对性强；工作安排得当，合理划区，有详细的工作安排和时间表；质量和组织保障措施到位，职责、分工安排合理。得15,分； 所报项目实施方案全面，有针对性，工作安排、质量和组织保障措施等合理，职责、分工较明确，但也存在一些问题。得7分。 所报实施方案仅能基本满足项目需要。得3分。不提供不得分。 |
|  | - 技术参数响应 | - 30分 | 投标产品的技术指标、参数及功能要求根据以下情况进行评分：1、完全符合招标文件要求的得30分；2、软、硬件带“需提供截图证明及相关证明材料”的参数负偏离每项扣2分；其它参数负偏离每项扣1分，扣完为止。 |
|  | - 售后服务 | - 7分 | 针对本项目提供完善的售后服务方案，有完善的售后服务内容、服务期限、应急响应方案等： 售后服务方案全面，有完善的售后服务体系，详细的服务内容，完善的应急响应方案，售后服务能力突出，预期服务效果较好，得 7 分； 售后服务方案较为全面，有服务体系，有服务内容但不够全面，有应急响应方案但不够全面，能够提供较为良好的售后服务能力，得 4分； 售后服务方案不够全面，服务体系不全，服务内容简单，无应急响应方案，售后服务能力较差，得 1分。 未提供不得分 |
|  | - 培训方案 | - 7分 | 产品培训方案有详细的使用方法，人员操作培训和与指导方案和工作流程描述，整体计划完善具体、可行性优的，得7分； 产品培训方案中对使用方法，人员的使用操作培训和与指导的方案和工作流程描述较为简单，整体计划基本满足项目要求、可行性一般的，得3分； 无项目培训方案的不得分。 |
| 注：评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“ 四舍五入 ” |  |  |  |

备注:1、根据《政府采购服务和服务招投标管理办法》第87号令第六十条：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合招标规则的活动，可能导致其被取消中标资格。

3、与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。

附：对于商务部分（投标报价）的评分，按以下方法进行：价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／评标价格)×30%×100。

本项目将对中小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

若投标人和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（须说明供应商和产品制造商的从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）的，则其价格=供应商报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-10%）+投标报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其投标价=投标报价。

4、各评标委员会成员对每个投标人的上述指标的打分（除报价外）的算术平均分，加上经计算的报价得分，即为该投标人的最终综合评估分。评标委员会将按投标人得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一名至前三名投标人将成为成交候选人。

5、最低报价不作为评标的唯一依据。采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。

6、经评标委员会评议，认为投标报价过高、超出采购人预算的项目，可以不确立中标人，做为废标处理。

12.无效投标条款

12.1投标文件有下列情形之一的,其投标文件拒收:

（1）未在开标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的，开标系统不予接收。

（2）所有投标人应在规定时间里完成投标文件的解密工作【投标人使用其有效加密锁（CA锁）进行解密（因投标人原因未能提供有效CA锁对其投标文件进行解密的，其投标文件按无效标处理），以网上招投标系统解密倒计时为准】，因系统原因未能成功解密的投标文件，可导入备份投标文件。备份投标文件也无法导入的，则投标文件被否决。

12.2投标人有下列情形之一的,资格审查后其投标作无效投标处理：

(1)法定代表人参加开标会议未携带有效的法定代表人身份证明原件和本人身份证的；委托代理人参加开标会议未携带有效的法定代表人授权书和本人身份证；

(2)投标人为本项目提供招标代理服务的；

(3)投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；

(4)投标保证金未按规定要求缴纳的；

(5)评标专家无法查看并检验电子标书中相关资料的；

(6)联合体投标未提交联合体协议的；

(7)被暂停营业的；

(8)被暂停或取消投标资格的；

(9)财产被接管或冻结的；

(10)投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；

（11）投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；

（12）投标人使用相同的MAC地址进行报名的；

（13）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

（14）投标人使用相同IP地址报名的，一经发现，监管部门将进一步核实，查实后按串通投标处理；

（15）采购文件规定的其它无效投标情形。

12.3 投标人有下列情形之一的,符合性审查后其投标按无效投标处理：

(1)投标文件签字、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响并经监督部门核准的；

(2)未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认; 经监督部门核准的；

(3)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但采购文件规定提交备选方案的除外；

(4)投标文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应;

(5)投标报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的；注：投标人的投标报价各项单价均不得高于招标文件给定的单价最高限价，否则，其投标文件将按无效投标处理。

(6)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据采购文件的规定对采购文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

（7）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

（8）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（10）采购文件规定的其它无效投标情形。

12.4 投标人有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效投标处理：

（1）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（2）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

（3）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的；

（4）在同一项目（或同一标段）中有多个投标人有效投标报价接近最高限价，且评标委员会认为报价出现异常的，可以宣布其投标无效；

（5）报价明显低于其他投标人，且不能证明报价合理性的投标无效；

（6）拒不确认评标委员会评审修正的投标无效；

（7）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

（8）采购文件规定的其它无效投标情形。

- 第四章、商务技术要求

一、技术参数及数量

标项1：乌恰县人民医院医疗设备及信息化采购项目（一包）

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄影X射线机 | 参数要求附后 | 套 | 1 |
| 2 | 全数字彩色超声诊断系统 | 参数要求附后 | 台 | 1 |
| 3 | 电针治疗仪 | 参数要求附后 | 台 | 20 |

1、摄影X射线机参数要求：

1	总体要求

1.1	功能要求：所招设备是用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位拍摄的天轨悬吊臂结构，悬吊机架可实现自动运动，可电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄，并可实现一键自动摆位功能。

*1.2	为保证整机兼容及售后保障，投标产品配备的高压发生器、平板探测器为同一制造商（需提供有效证明资料）

2	主要技术规格和要求

2.1	高压发生器

*2.1.1	高压发生器功率≥80kW（需提供有效证明资料）

2.1.2	管电压可调范围：40～150kV

2.1.3	曝光时间范围：最小曝光时间≤1ms，最大曝光时间≥10s

2.1.4	最大输出电流≥1000mA

2.1.5	最大电流时间积≥1000mAs

2.2	X线球管

2.2.1	球管最大功率≥80kW

2.2.2	球管焦点≤0.6/1.2mm

*2.2.3	阳极热容量≥400kHU

*2.2.4	阳极旋转速度≥10000rpm（需提供有效证明资料）

2.3	球管悬吊支架

*2.3.1	井字轨悬吊结构（需提供有效证明资料）

2.3.2	吊架运动模式：电动+手动（双模式）

2.3.3	球管架垂直运动距离≥140cm

*2.3.4	球管架沿纵轴运动距离≥300cm（需提供有效证明资料）

2.3.5	球管架沿横轴运动距离≥200cm

2.3.6	球管套可沿垂直轴旋转范围≥±90°

2.3.7	球管套可沿水平轴旋转范围≥±120°

*2.3.8	具备临床常用自动摆位功能≥10种（需提供相关证明文件）

2.4	无线平板探测器（2套）

2.4.1	探测器尺寸≥430mm×430mm

2.4.2	像素尺寸≤140um

2.4.3	采集灰阶度≥16bits

2.4.4	空间分辨率≥3.4lp/mm

2.4.5	采集距阵≥3000×3000

*2.4.6	平板探测器与整机品牌一致（需提供有效证明资料）

2.5	胸片架

2.5.1	胸片架垂直运动范围≥150cm

2.5.2	探测器中心距地面高度≤370mm

2.5.3	平板探测器可绕水平轴旋转范围≥110°

2.5.4	支持平板在线充电

2.5.5	X射线管组件与探测器可自动跟随

2.6	近台操控系统

2.6.1	具备近台操控彩色触摸屏

2.6.2	屏幕尺寸≥10英寸

2.6.3	屏幕显示可依据重力方向自动调整显示的方向

2.6.4	可显示患者的详细登记信息

2.6.5	可调整曝光参数（kV，mA，mAs等）

2.6.6	可调整部位选择

2.6.7	显示摆位图示化引导提示

2.6.8	具备患者体型选择

2.6.9	束光器视野快速切换

2.6.10	可以显示SID数值

2.6.11	可通过触控系统一键摆位

*2.6.12	具备摄影后图像显示功能（需提供有效证明资料）

2.7	摄影床

2.7.1	配备固定式升降摄影床，非移动式

2.7.2	四向浮动床面板，浮动床面移动范围：纵向≥800mm 、横向≥250mm

2.7.3	滤线器纵向范围≥530mm

2.7.4	床面最大承重≥250kg

2.7.5	床面板解锁方式：脚踏方式电磁解锁

2.7.6	支持平板在线充电

2.7.7	X射线管组件与探测器可自动跟随

*2.7.8	床面升降行程≥380mm（需提供有效证明资料）

2.8	图像采集工作站

2.8.1	windows 10及以上操作系统

2.8.2	操作界面语言采用中文设计

2.8.3	具有图像放大功能

2.8.4	具有曝光参数记录和显示功能

2.8.5	具有边缘增强功能

2.8.6	具有窗宽窗位调节功能

2.8.7	具有图象翻转及旋转功能

2.8.8	具有图像正负像翻转功能

2.8.9	具有图像标注功能

2.8.10	具有DICOM图像导出存储功能

2.8.11	具有病人登记，信息管理功能

2.8.12	具有故障代码发送，高压发生器操作过程记录功能

2.8.13	支持DICOM3，WORKLIST，MPPS

2.8.14	具有统计功能，可统计曝光数量，拍摄部位，拍摄量等

*2.8.15	具有辐射剂量的记录和显示功能（需提供有效证明资料）

- 全数字彩色超声诊断系统参数要求：

- 1.设备参数

- 1.1显示器：≥14寸LED数字高分辨率彩色液晶监视器

- 1.2 重量：≤5.5kg（含电池）

- 1.3操作面板：背光键盘，多档调节；

- 1.5探头接口：全激活相互通用接口≥1 个，非针式接口

- 1.5.1 具备三探头接口，且探头接口位置可调

- 1.6输出/入接口：VGA、LAN、DVI 数字信号、Video out、ECG；USB 接口≥3个；

- 1.7内置硬盘容量：≥256GB

- 1.8内置高速 SSD 固态硬盘存储；

- 1.9外接鼠标及键盘；

- 1.10配专用推车，并具有机器锁定装置，推车升降≥15cm，配置打印机专用固定位置

- 1.11内置电池；

- 1.12待机及瞬时唤醒功能；

- 2.成像技术

- 2.1全数字化二维灰阶成像单元

- 2.2全数字化彩色多普勒单元

- 2.3全数字化能量血流成像单元

- 2.4能量多普勒模式

- 2.5方向能量多普勒模式

- 2.6全数字化频谱多普勒显示和分析单元

- 2.7频谱多普勒（PW），动态范围≥6 级可调，频谱增强技术≥4 级可调

- 2.8连续波多普勒模式

- 2.9组织多普勒模式

- 2.10 4D 模式： 4D、高清成像、景深成像

- 2.11二维/彩色实时同屏对比模式

- 2.12高清血流成像技术

- 2.13对比度自适应≥3 级可调

- 2.14斑点噪声抑制技术

- 2.15复合成像≥3 级可调

- 2.16组织谐波成像（支持所有探头）

- 2.17自动图像优化

- 2.18全数字化波束形成器

- 2.19多倍信号并行处理技术

- 2.20血流效果≥3 级（可视可调）

- 2.21梯形扩展成像

- 2.22 图像优化技术多级可调

- 2.23弹性成像，且支持弹性成像模式下的定量计算功能

- 3.设备功能

- 3.1二维+频谱同屏测量功能

- 3.2实时四同步，二维+彩色+频谱+频谱自动包络测量

- 3.3彩色增强功能：≥4 级（可视可调）

- 3.4脉冲波多普勒(D)，动态范围≥6 级可调，频谱增强≥4 级可调

- 3.5彩色 M 模式

- 3.6 解剖 M 模式，M 型取样线≥2 条

- 3.7支持心脏负荷成像模式，支持模板编辑，报告等功能（附图）

- 3.8 显示模式：四幅同屏显示功能（附图）

- 3.9穿刺针增强技术：穿刺增强线角度≥±20°可调（附图）

- 3.9.1穿刺显影增强技术：可彩色显示针尖，增强针尖识别（附图）

- 3.11热键自定义设置功能

- 3.12测量字体大小、位置、屏幕菜单位置显示（可视可调）

- 3.13注释：快速注释、注释库注释、收到输入注释；注释的大小和位置， 可视可调

- 3.14体位标记：丰富的体位图库,包含心脏、腹部、妇科、快速扫查等

- 3.15图像存储与（电影）回放重现单元

- 3.16实时存储图像及电影，支持多幅同屏显示

- 3.17病人信息管理系统:保护病人隐私，增加医护人员和病人的双满意效应

- 3.18 DICOM:支持传输、工作清单、打印功能

- 3.19 WiFi：支持传输电影图片功能

- 3.20放大功能：支持局部放大、全局放大和一键全屏功能

- 3.21支持多种种语言，且一键切换，无需重启

- 3.22系统一键更新、一键恢复功能

- 4.探头规格

- 4.1类型：支持单晶技术及高密度阵列配置

- 相控阵、凸阵、微凸阵、线阵、腹部容积、腔内

- 4.2 每种探头基波频率≥3种，谐波频率≥3 种

- 4.3 探头配置

- 心脏探头一把

- 腹部探头一把

- 线阵探头一把

- 4.4穿刺

- 4.4.1穿刺导向：探头可配穿刺导向装置

- 4.4.2穿刺引导线任意角度可调

- 4.4.3可配医用不锈钢材质穿刺架,穿刺架引导角度≥3 种可调

- 5.测量和分析

- 5.1  B 模式、D 模式、M 模式下一般测量：距离、面积、周长、容积、角度、 时间、斜率、心率、流速等

- 5.2常规多普勒血流测量与分析(速度、压力、速度积分、时间、PI、RI、

- S/D、血流量测量)

- 5.3产科测量软件：胎儿重量分析、预产期预估,生长曲线分析

- 5.3.1胎儿生理评分测量与分析

- 5.3.2 胎儿颈项部透明层（NT）自动测量

- 5.5专业心脏测量软件包

- 5.5.1二维、M 型心功能测量分析

- 5.5.2 射血分数自动测量分析

- 5.5.3 应变、应变率测量分析

- 5.6血管测量与分析(自动 IMT 测量、血管狭窄率测量)

- 5.7浅表小器官病灶自动检测

- 5.8泌尿系统测量与分析

- 5.10超声图像静态、动态存储

- 5.11回调图像后测量功能

- 5.12一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、检索和打印等

- 5.13超声图像存档与病案管理系统(动态图像、静态图像以 PC 通用格式直接存储，无需特殊软件即能在 PC 机上直接观看图像)

- 5.14放大镜测量;一般测量时，支持测量部位局部放大，减小测量误差，提高测量精确度

- 6.二维灰阶显像主要参数

- 6.1扫描线：每帧线密度≥220 超声线

- 6.2可视可调动态范围20-290

- 6.3数字式声束形成器

- 6.3.1数字式全程动态聚焦

- 6.3.2数字式可变孔径及动态变迹

- 6.3.3  A/D≥ 12 bit

- 6.4最大扫描深度≥30cm（附图）

- 6.5电影回放,多级灰阶图像回放,回放时间≥15 秒

- 6.6预设检查模式：调节多种参数，针对不同的检查脏器，不同的医生的增加预设条件,获得最佳化图像，减少操作时间

- 6.7增益调节≥245，连续可调（B/C/D 可独立调节）

- 6.8横向增益≥ 8段

- 侧向增益补偿≥8段

- 6.9伪彩调节≥27 种

- 6.10发射声速聚焦：多焦点可调

- 6.11扇形扫描角度：10°-90°选择

- 7.彩色多普勒

- 7.1显示方式： 方差显示、能量显示，速度显示

- 7.2显示控制：零位移动 7 级、黑/白与彩色比较

- 7.3彩色增强功能：能量多普勒模式，方向能量多普勒模式

- 8.频谱多普勒

- 8.1 方式： D、CW

- 8.2 显示方式：B、2B、4B、B/D、B/M、M、B/C、B/C/D、B/C/CW、

- B/CW、B/4D

- 8.3 零位移动≥7 级可调

- 8.4 取样门宽度多级可调，位置可调

- 8.5 显示控制

- 8.5.1 反转显示(左/右, 上/下)

- 8.5.2 零移位

- 8.5.3  B—刷新(手控、时间)

- 8.5.4  B/D 扩展

- 8.5.5 局放及移位

- 8.6超声功率输出调节：0-100%（可视可调）

- 3、电针治疗仪参数要求：

1、治疗仪额定输入功率：8VA。

2、输出波形：连续波、断续波、疏密波。

3、连续波：

a）连续波频率：1Hz～100Hz连续可调,允差±15％；

b）脉冲宽度：0.35ms±0.1ms；

4、断续波：断续周期：2.3s～6s可调；允差±10％

5、疏密波：疏、密波变换周期：2.3s～6s可调;允差±10％。

6、每路输出脉冲强度为：0～12V，允差±20％（负载电阻250Ω）。

*7、入选国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品目录。

标项2：乌恰县人民医院医疗设备及信息化采购项目（二包）

| 编号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套工作站（常规） | CPU 2.5GHz 处理器频率2.5-4.6GHz 三级缓存L3 20M DDR4 3200MHz 8G内存/SSD 512G固态硬盘 显卡芯片 1000Mbps以太网卡/麦克风接口 耳麦接口 USB 3.2 Gen1 Type-C接口 4×USB3.2Gen1接口 HDMI 2.1 TMDS接口 VGA接口 4×USB 2.0 23.8寸显示器 显示器分辨率 1920×1080高清 | 套 | 6 |
| 2 | 配套工作站（高配） | CPU频率2.1GHz 最高睿频5.2GHz 缓存L3 30MB 核心/线程数16核心/24线程 制程工艺 10nm L3 20M Intel B660主板芯片 /DDR4 3200MHz16G内存/SSD 512G固态硬盘 显卡芯片 1000Mbps以太网卡/麦克风接口 耳麦接口 USB 3.2 Gen1 Type-C接口 4×USB3.2Gen1接口 HDMI 2.1 TMDS接口 VGA接口 4×USB 2.0 23.8寸显示器 显示器分辨率 1920×1080高清 | 套 | 2 |
| 3 | 激光输出设备 | 黑白激光输出设备 打印速度：>=14y/min 月负荷量:>=5000y 分辨率：>=600*600dpi 纸盒容量：>=150y | 套 | 8 |
| 4 | PDA（手持终端） | CPU处理器平台：八核处理器及以上，频率≥2.5GHz，采用6nm工艺或更先进工艺芯片； 存储器：RAM：≥8GB； ROM：≥128GB； 操作系统：≥Android 13专用移动医疗操作系统（需提供系统软著证书及对应系统的测试报告）。 触摸屏 ：屏幕大小≥5.5并且≤5.9英寸IPS屏，支持戴手套/带水触摸，分辨率支持：≥1080×2160 WIFI：支持802.11a/b/g/n/ac/ax/k/r/v/w协议，2.4G/5G 双频,支持快速漫游，并提供快速漫游软著，加盖公章，支持wifi6。 通信制式：支持5G全网通（移动、联通、电信、广电）,向下兼容4G、3G、2G网络。 摄像头：前置≥800W 像素，后置≥1600W 摄像头 支持变焦、自动对焦。条码扫描：可读取国际通用一维条码和二维条码 同时支持左右两侧实体扫描按键及屏幕虚拟扫描按键扫描 扫码需具备十字光线瞄准定位，支持屏幕扫描、支持中心点扫描模式，支持快速模式、慢速模式、广播模式、快速+广播模式四种扫描数据传输方式（提供截图证明） 防护等级：IP68防护等级，可承受 1.5m 高处到地面的多次跌落。（设备通过IP68认证，提供1.5米跌落测试报告） 电池：4900mAh或以上锂电池。为了方便操作，使用人员不借助工具可以手动拆装更换电池。 续航：连续使用时间不低于12小时，并提供测试报告 传感器：支持距离感应、光线感应和加速度感应。 POGO PIN：设备底端配有POGO PIN充电触点，满足反复拔插充电对耐用性的要求。 材质 ：投标产品选用医疗专用抑菌材料的外壳，并提供抑菌检测报告加盖厂商公章。 快捷配置：通过WLAN及二维码扫码方式实现快速同步其他设备设置，如同步扫描头设置状态、WiFi 连接等设置批量传送给其他设备，最大同时支持8台子设备，并支持PDA设备之间通过WLAN通道快速传输大文件（提供功能截图证明文件）。 应用软件管理：支持隐藏或冻结不常用的应用软件，通过管理员权限可使用该应用软件，安装、卸载软件需要输入管理密码，限制操作人员工作外的不安全操作（提供功能截图证明文件）。 时间同步 ：不借助第三方软件可实现局域网时间同步，可在PDA中绑定时间服务器。（提供功能截图证明文件）。 内存管理： 一键清理设备缓存垃圾，提高设备运行速度，提升续航时间（提供功能截图证明文件）。 电池管理：电池管理，支持系统级充电管理设置，包含最高电量功能和复充电量功能，通过设置延长电池使用寿命。（提供功能截图） 设备管理：提供整体化MDM移动设备管理系统，考虑医院数据安全性，根据医院网络环境提供公有云或医院内网私有化部署方案，并实现以下功能：1、设备组管理功能，根据医院组织架构、院区、科室实际情况，创建对应的科室设备管理组，组织结构清晰方便管理 2、设备的批量导入，结合医院需要下发的院区、科室信息，将下发的设备和下发科室信息后台批量导入并一一对应 3、具有设备基础信息和动态信息的查询，包括显示设备在线/离线，WIFI/电话流量卡状态信息，内存信息，系统版本信息，电池动态信息，动态数据上报时间等 4、具有对设备的远程桌面控制功能，可根据维护需求选择设备进行远程控制进行维护 5、具有策略管控能力，可对WIFI、系统开关状态、扫描设置和功能配置等进行策略下发统一管控 6、具有设备桌面显示后台设备名称功能，便于日常查询维护 7、系统自带应用管理模块，对院内业务应用包进行版本管理，批量进行远程静默安装、更新、卸载，并具有应用黑白名单功能进行应用控制 8、具有批量统一的消息推送、文件和资讯下发功能，便于日常学习会议等管理操作 9、具有OTA在线推送更新系统，统一推送系统配置，冷藏应用等功能 10、保证管理平台稳定性和持续性11、证书：设备通过 CCC 认证，提供 CCC 证书，提供工信部入网许可证，投标产品电池符合GB 31241-2022 要求，并提供认证证书 | 套 | 30 |
| 5 | 物联网卡 | 高速物联网卡全国定向流量（国内定向GPRS：>=10G） | 张 | 25 |
| 6 | 物联网数据专线 | 一条定向物联网专线100M带宽 | 条 | 1 |
| 7 | 腕带打印机 | 打印方式 ：热转印、热敏打印 分辨率：203dpi 内存 ：256MB内存、128MB SDRAM 处理器：32位RISC处理器 最大打印宽度：4.09英寸/104mm 最大打印长度：39英寸/991mm 最高打印速度：152mm/s 介质传感器：传输式 通信 ：USB2.0接口 介质类型： 卷筒纸或折叠纸；带缺口的标签（模切纸、热敏） 尺寸 ：201mm*170mm*208mm | 套 | 15 |
| 8 | 腕带条码（成人） | 热敏硅胶腕带：285*30mm | 卷 | 400 |
| 9 | 腕带条码（儿童） | 热敏硅胶腕带：200*30mm | 卷 | 200 |
| 10 | 触摸查询一体机 | 产品规格：65寸 分辨率：1920*1080 屏幕比例：16：9 液晶屏参数：全新 LED 液晶屏 亮度：350cd/m 对比度：5000:1 背光寿命：60000h 可视角度：178°全视角 功率/电压：55W/110V-240V 触摸屏参数：真 6 点防爆触屏 触摸分辨率：32767*32767 响应速度：≥8ms 耐久性：可承受超过 6 千万次以上的单点触摸 温度：-40 度---70 度 功率/电压：DC 5V 功率小于 1W 触摸一体机配置表 操作系统：Windows 运行内存：4G 储存空间：128G 固态 网卡：以太网、wifi 主机接口：usb*4、vga*1、HDMI*1、音频*1、网口*1 | 台 | 1 |
| 11 | 体检系统 | 参数要求附后 | 套 | 1 |
| 12 | 体检系统接口 | LIS检验接口：LIS数据自动导入管理、项目对照管理； PACS影像接口 ：PACS图片自动导入管理、项目对照管理； HIS收费接口：体检与院HIS收费系统对接； 仪器接口：将体检中心现有非标准仪器接入体检系统，实现图文自动传输到系统； 短信接口：支持对接短信接口，免三年内短信费； 全民健康体检接口：与自治区卫健委全民健康体检平台对接； 医共体接口：体接结果数据按照医共体相关要求传入HIS后统一上报医共体平台； 传染病前置上报接口：体接结果数据按照传染病相关要求传入HIS后统一上报院内传染病前置机； 免费维保期内免其他相关接口费 | 套 | 1 |
| 13 | 配套服务器1 | 运行内存≥64G 存储内存read后≥2T 支持Server2012版本以上 支持.NetFramwrok4.5及以上 支持Ftp数据及文件传输 | 台 | 1 |
| 14 | 配套服务器2 | Server2012版本以上 支持SqlServer2012运行内存≥128G 存储内存read后≥2T(一个盘,独立挂载硬盘),300-500G(3-4个,独立挂载固态硬盘,)用于数据库结构优化提升整体性能 | 台 | 1 |
| 15 | 配套服务器3 | 推荐CPU32C，运行内存≥64G，存储内存≥2T，内存读写速率≥900MB/S ，CPU主频≥1800MHz 硬盘读写速率≥8MB/s | 台 | 1 |

体检系统参数要求：

1、系统设计：系统架构：开放式系统设计架构，提供体检相关全套功能，能够满足智慧医院不同需求。体检软件采用B/S架构， SQLSERVER2012及以上数据库;前后台数据分离模式，提高软件运行效率同时便于运营分析及大数据挖掘；支持多机构集团版业务，多机构人员可直接切换；支持云平台部署；支持国产化部署。（需提供软件系统功能截图证明）；

规则协议：体检场景可动态规则配置，可进行个性化自定义以及扩充；支持UNICODE编码；支持TCP/IP协议、HTTP、HTTPS；支持XML、 Web Service； 支持HL7传输协议；支持IPV6协议。

核心技术：借助条码、二维码，指纹等技术，实现体检业务无纸化管理。（需提供软件系统功能截图证明）

运营分析：具备综合性数据分析统计功能，可以导出多种格式的标准化分析报告，可进行各种疾病、费用、工作量等数据统计，并且以表格和图形两种方式显示统计数据。

2、总体要求：微信平台（用户端）：支持微信公众号建设、微信预约（个检预约、单位预约）、个性化体检套餐定制（1+X）、查询体检报告等服务。

预约排期系统（医生端）：	支持计划管理、预约限制、预约类型、预约方式、团检计划排期、排期状态查询、到检控制服务。

3、预约管理：预约排期：支持线上线下一个号源池，多种预约方式；可进行人数、单位、VIP房间、特殊项目等多种规则进行人员预约排期（需提供软件系统功能截图证明）

团检排单：体检中心与单位签订体检合同后，体检中心给单位开放权限，单位员工自行上网预约体检时间。体检中心可以后台控制预约时间和号源等功能，更好的服务好团体单位体检工作。（需提供软件系统功能截图证明）

WEB服务	：支持微信个检预约、团检排期、微信报告查询等线上服务；

4、个性化体检定制：微信公众号建设	：（1）线上个性化体检定制，支持对象包括团检和个检人员；按照中华医学会健康管理学会要求完成1+X的模式进行推荐个性化体检项目

（2）体检预约，缴费；

（3）查询并下载体检报告、筛查报告、对比报告等；

（4）发布健康宣教、健康教育等知识；

（5）体检中心各项服务查询服务；

固定套餐选择：客户可以在微信公众号、自助机、现场等方式选择固定体检套餐，并可根据需求增加项目（减少项目），也可选择疾病筛查套餐；

个检个性化体检套餐定制功能：客户可以在微信公众号、自助机、现场等方式根据健康管理团体标准及专家共识1+X的原理实现个性化体检方案的定制，推荐套餐之后还可以按照医学检查相关规则选择增加项目（减少项目），同时进行价格的折扣管理；最终进行预约及缴费；

团检个性化体检套餐定制功能：团检单位为每位员工选择了固定套餐或者支付固定体检金额，用户都可以做问卷进行个性化体检方案定制，最终超出的费用由个人付费即可，实现一个订单单位付费及个人付费相结合，财务结算准确无误；

5、客户管理：审批流程：系统自带审批流，报备、合同、开票可进入审批流程；

客户管理：客户资料可查看跟进记录，合同和开票记录。

订单管理：报价单可自由组合套餐、项目，并生成电子报价文档；订单项目可直接转化为体检单位分组，减少重复录入；业务人员可时时查看订单内体检人员相关状态；

财务管理：完整的财务结算流程；业务人员可自主生成结算单，申请开票等操作，财务人员完成开票和确认收款业务；

6、接口模块：移动支付接口：支持在线支付接口对接；

短信接口：支持对接短信接口；

7、健康体检：健康体检	：支持体检登记、个人体检结算、单位体检结算、科室医生诊台、总检医生诊台 、报告管理、会员管理、短信管理、复查管理、重大阳性管理、报表平台、体检运营平台等服务。

8、体检登记模块：体检登记：可通过读取身份证、读取网络预约信息、手工登记、体检卡等多种方式获取人员信息、确认登记当天体检人员基本信息，打印条码标签， 打印体检指引单。

单项打折：个检登记可统一设定折扣比例或者通过单项分别设置折扣比例，可设定固定项目不打折。

档案对比：通过唯一档案号，体检登记时可以查看此人历年综述对比，根据历年数据推荐，选择项目。（需提供软件系统功能截图证明）；

一号制管理：具有维持体检档案号“一号制”的功能，防止同一个人的多次体检、多次结果。

现场相片采集：可在登记现场对非读身份证方式登记的人员进行照片采集，自动查找。

自动批量登记：提供两种批量导入自动登记的功能：第一种自动导入功能是从体检单位提供的 Excel 文档中导入体检单位部门结构、体检人员姓名、性别、年龄、分组，并自动进行重名检查和分组性别匹配检查；第二种自动导入功能是从往年的体检资料中选择人员，通过匹配增减体检人员，再次进行批量自动导入的自动登记。

条码指引单打印：条码打印：系统可以根据体检套餐的情况打印相应的条码，同时还增加了条码补打系统，以免客户在体检过程中的丢失。

指引单打印：可以根据不同的套餐打印出相应的体检指引单，可到不同科室进行检查。

9、体检收费模块：体检收费管理：根据选择体检套餐的情况，进行明细收费（支持各种收费，现金、微信、会员卡、银行卡、就诊卡、医保等）处理，打印发票。并且能够进行收费处的日结、月结、退费等处理。

个人、单位收费结算：具有完善的个人收费功能，包括正常收费、全部退费、项目调整引起的加收\退费、发票补打\重打；结算时支持套餐打折、总价打折等多种折扣方式；具有完善的收费员日结、收费处日结、收费处月结等财务管理功能。（需提供软件系统功能截图证明）；

团体结算	:能够统计出以下五种情况下的体检费用：按照登记人员、以套餐为计价单位的体检费用；按照登记人员、以明细项目为计价单位的体检费用； 按照实检人员、以套餐为计价单位、并且不可拆分时的体检费用；按照实检人员、以套餐为计价单位、可拆分时的体检费用：按照实检人员、以明细项目为计价单位的体检费用。对单位体检任务进行结算审核结账操作。

严格的收费发票管理:收费员使用发票收费的时候，系统自动根据该收费号检索最近的发票号，收费后发票号自动与收据号对应。发票最大金额问题，自动根据最大金额折分为多张发票，主要用于单位大额结算。发票管理可将其中的部分或单张发票报废或是回收，并可查询发票。

加项包:支持各种增加体检加项包收费等。

退费	:支持各种退费，单项退费、全项退费等。

10、体检医生诊台:体检医生诊台：体检医生诊台：通过条型码扫描及手录查询快速查找到受检人员信息，经过鼠标点击录入科室体检结果，并自动形成科室小结，提供修改、记录复查信息功能。

11、复查登记：医生在操作界面，可以根据体检者实际情况，进行复查登记，记录复查项目、时间、原因，生成复查申请供总检医生进行复杂必要性审核。（需提供软件系统功能截图证明）；

诊断提醒：医生在检查时，如发现体检者有异常情况，可以设置诊断提醒，支持指定医生的提醒功能。如在内科检查时医生发现有问题，但不能确诊，可以设置提醒信息，提醒其它科室在检查时着重注意事项，并且会弹窗提示。（需提供软件系统功能截图证明）；

结果录入：通过权限管理，可以录入所有体检项目的结果。

历次结果引用：增加辅助体检信息，如：身高、体重、血压、历年历次结果对比、引用等。（需提供软件系统功能截图证明）；

历次结果横向对比：在医生诊台，科室医生能方便快捷的调出体检者历次体检的结果，可与本次体检的结果进行比对，协助体检医生书写体检小结。（需提供软件系统功能截图证明）；

专家词库	：实现医生用词的统一及规范：内置词条 4000 条以上：知识型、智能型的专家词条能为体检中心老专家的使用，提供汉字零输入的操作便利，并且提供定期词条更新服务。可时软件内置疾病科普说明 4000 余条，对疾病用通俗易懂语言进行解释，生成带科普说明体检报告，辅助体检者读懂体检报告。

常见结果选择：常见结果选择：支持多选，取消，一键删除等便利性操作。

自动小结、总结：在检查结果录入时，具有正常结果默认、异常结果鼠标选释录入、异常结果自由组合选择录入、异常结果编码录入、数值结果极限值自动判定，数值结果偏高偏低自动提示，阳性结果自动标定。

检查项目状态标识：同一科室需要完成不同项目时，项目检查状态用不同的符号标识出来。防止项目漏检或者漏保存等情况。

自动设置漏检、设置拒检	：具有检查督办和拒检登记功能，提供多种查询报表，以便查阅未检人员、未检项目：并且可以记录拒检项目。（需提供软件系统功能截图证明）；

加项	：体检者可通过微信或人工等方式在体检过程中进行加项。

11、总检模块：主检审核：自动生成总检综述和建议，提供修改功能，完成总检后增加审核流程管理。

多级审核质量管理：自由灵活的三级审核（初审、总检、终审），医院可更具自身运营情况，自由控制开启、关闭初审、终审流程。（需提供软件系统功能截图证明）；

总检医生诊台：强大的总检功能、历史结果对比分析：完善的总检功能，能够自动产生综述和建议，可以方便地查询历次的体检结果，可以进行对比分析，可以根据需要单向检查或检验的对比分析。（需提供软件系统功能截图证明）；

撤销和重做：具有完备的总检撤销和重做功能，在总检未撤销前，阻止体检明细项目结果值的随意修改，在重做总检时，能够醒目地列出变化的内容。并保持以前的总检内容以备修改，避免以前总检内容的丢失。

12、体检报告管理模块：报告管理	可对体检报告的格式、排版、封面进行修改、编辑、新增，并有多套标准模块。

报告审核：各科室出报告可进行审核、小结可进行审核、完成总检可进行审核。

报告打印：在体检报告打印界面能查看每一份报告当前的状态，用不同的颜色区分，如未检、已总检、待总检、报告已打印、报告已打印且发放。能快速的检索出单位或个人的体检报告，预览，打印，支持单个打印及批量打印。

体检电子报告网上查看下载：能够将个人体检结果导出 EXCEL、PDF 、WORD电子文档，上传至微信端，供用户查看下载；团体汇总报告导出PDF或WORD版报告。（需提供软件系统功能截图证明）；

短信发送平台：通过此平台可定向发送短信，如复查通知，体检报告领取通知、节日祝福等自定义短信模版内容。

提供多种线上查询体检报告方式：提供网站、APP、微信公众号查询体检报告。通过此 APP 亦可对疾病关键字进行解析，如有需要，体检者可通过此 APP 与院方的专家进行电话咨询。

13、危机值管理模块： 危机值管理：全面的危机值解决方案,引入消息推送机制。体检中发现有重大风险指标时，全体检查科室启动预警机制，并推送消息给相关责任人,从而达到危机值的提醒、预警、跟踪、处理、统计功能。（需提供软件系统功能截图证明）；

运营分析：财务统计分析	个人体检费用统计、项目金额数量统计、团体收费统计、单位体检费用统计，收费明细统计。（需提供软件系统功能截图证明）

前台常用统计：未检项目统计、体检基本信息查询、体检人数（按项目）统计、体检人数（按套餐）统计、体检结果查看、体检人数（按单位）统计、导检单回收统计。

日常统计分析：工作量统计、体检状态统计、人员统计、疾病统计、审核统计。

团检统计：单位体检情况统计、疾病/阳性检出统计、团体报告分析。

团体报告：可以根据单位检出阳性结果情况，进行疾病的自定义统计，形成更科学、有针对性的团队统计报告；

阳性统计：普通科室小项阳性指标统计、检验小项阳性指标统计、影像科室检查统计、普通科室小结统计。

14、基础数据设置模块：支持多种体检类型	能够同时兼容老年人健康体检、干部健康体检、普通人健康体检、证件体检、儿童健康体检、职业病体检、妇女病普查、计划生育体检等多种体检类型。（需提供软件系统功能截图证明）；

人员类型维护：设置护士、医生、总检、收费等人员类型，并分配管理权限。工作人员工作量月报表。

科室管理：支持科室不限数量设置，同类科室可分为普通科室、VIP 科室等。

报告样本管理：支持普通报告、公务员报告、入职体检报告等。

样本分类设置：采血、便检、妇科采样等分类。（需提供软件系统功能截图证明）；

收费项目管理：价格、折扣、最低折扣权限、项目组合等。

体检套餐管理：支持各种套餐设置和分类，按年龄、性别、职位等设定相关套餐。

检查项目管理：各检查科室项目的维护、修改、删除、添加等功能。

人员类型维护：设置护士、医生、总检、收费等人员类型，并分配管理权限。

数据字典管理：常用的后台维护功能放到了数据字典里面，用户可根据实际情况灵活配置，修改。

15、查询模块：数据查询：提供模糊查询方式。并提供多种格式导出功能（EXCEL、XML、HTML、WORD)。

复诊查询模块：各医生诊台操作界面均设置了复查信息功能，并在总检医生诊台再次设置了复查审核确认功能。可在报表统计中进行统一查询，生成相关报表。方便体检中心下一步开展检后服务。

自助机模块：提供自助一体机，登记、签到、查询的功能，方便体检人员自助查询套餐信息、体检结果信息等。（需提供软件系统功能截图证明）；

自动防止漏检、设置拒检：	具有检查督办和拒检登记功能，提供多种查询报表，以便查阅未检人员、未检项目；并且可以记录拒检项目。

16、总体要求：职业体检：支持有害因素维护、职业体检登记、职业病健康档案、职业总检医生诊台 、职业报告管理、职业病复查管理、职业病报表分析等服务；

职业病执行标准：支持职业健康监护规范（GBZ188）内置集成，集成现行有效标准（体检、诊断）

17、单据管理：职业病体检登记："1.职业病体检登记功能拥有GBZ188规范规定的完整知识库。

2.按照来检人员接触的危害因素，根据GBZ188规范的要求，按在岗类型（岗前、岗中、离岗、应急、随访）只要选择危害因素系统自动生成体检项目（包括必选项目和可选体检项目），多种危害因素的体检项目自动合并，生成最终的体检套餐。根据生成的岗位套餐再分配给单位每一个。

3.系统支持二代身份证的读阅和身份证信息自动采集功能；

4.系统支持实时拍照上传头像信息

5.通过前台体检登记，打印体检指引单、条码、加项单等；

支持工种、车间、有害因素等信息（需提供软件系统功能截图证明）"

职业健康档案：支持生成完整、规范的职业健康档案。系统记录劳动者历年体检信息，保证职业健康档案的连续性，实现体检信息的历年对比；

职业病必检项目管理：支持根据GBZ-188职业健康监护技术规范的要求，自动生成体检套餐、提示必检、选检项目；

检查类别：职业健康体检系统设定检查类别，分为：上岗前、在岗期间、离岗时、离岗后、应急、随访；

单据管理：能根据GBZ188规范要求打印出职业健康史登记表格，供职业病体检人员填写、签字、单位盖章等，和导检单一起给来检人员；

职业病团体体检登记：职检团体备单："支持根据（岗位状态、危害因素）自动匹配项目信息；

职业健康检查导入团体名单，支持导入职业健康检查所必须的数据如：工种、总工龄、接害工龄、危害因素及岗位、以及体检场所等等。支持数据合法性验证，支持对Excel表格中的错误数据校验；

指引单、条码统一批量打印和制作；

通过身份证号自动计算用户性别，年龄信息；可通过导入历史团检信息登记，也可通过excel模板导入体检信息登记；"

设置折扣：对导入当前批次的登记信息设置选择是否折扣及折扣比例；

缴费方式：对导入当前批次的登记信息设置缴费方式（如个人自费或单位缴费）；

单位管理：维护体检单位的基本信息，在此维护单位名称，联系人，联系电话，企业性质等基本信息，对单位部门进行增删改操作，方便快捷配置单位相应体检套餐/项目，设置套餐/项目适用性别、年龄段、部门、工种等；

职业病总检：职业病总检	"根据最新版GBZ188规范文件要求，自动生成职业病总检结论，职业病禁忌症，目标职业病。职业病相关体检阳性结果建议，与职业病无关项目结果阳性的体检建议。

支持职业病总检设置复查，直接选择复查项目和复查时间；

体检终检出现的疾病与职业病体检五大结论及目标疾病自动关联。"

18、质量控制：系统规范：系统符合国家职业健康监护技术规范GBZ188-2014文件规定；

数据校验	：支持职业病体检业务基础数据（岗位状态、危害因素、工种、接害开始时间、专业工龄等）的校验；

职业病数据上报的完整性质控，提高职业病数据上报通过率。

支持职业病团体必填项质控，支持职业病个人信息必填项质控；数据导入数据的合法性校验，错误数据提示修改；数值型数据合法性质控，文本型数据合法性质控；

职业病报告：职业病报告	：根据最新版GBZ188规范文件要求，自动汇总生成与职业病相关人员的体检结论，与职业病体检不相关体检结论，体检依据，评价依据，自动按规范性文件要求格式生成团体职业病体检报告

职业病个检报告管理：系统可生成国家要求格式的职业病体检报告。

职业病单位团体报告管理	具有完整的单位职业病单位团体报告。

查询统计：职业病报表：能根据地区主管疾控部门要求，统计出各种职业病体检的报表。职业病体检汇总表、结果汇总表、疑似职业病人员、岗位禁忌人员、疑似或目标职业病统计、危害因素结论统等。

体检查询统计：支持职业健康检查人数、工作量、费用等各类统计报表；

职业病体检复查：职业病体检复查：康体检根据主检医生建议来设置体检复查。职业体检根据GBZ-188法规复查规定实现复查体检流程。根据复查结果和最近一次体检结果，自动生成个人体检评价报告。

职业病警示功能：职业病警示功能：如受检者年历次体检数据和结果中存在职业健康体检的疑似、禁忌和一般健康体检等异常情况，本次体检中自动提醒医生。

工种：配置维护职业工作工种分类，支持新增、编辑、删除、查询操作；

车间	：配置维护职业工作车间分类，支持新增、编辑、删除、查询操作；

防护措施	：配置维护职业工作防护措施分类，支持新增、编辑、删除、查询操作；

危害因素：系统有职业病危害因素数据库，符合《职业病危害因素分类目录》2015版和《GBZ 188-2014职业健康监护技术规范》；

危害因素关联项目设置：配置维护有害因素关联必检、推荐项目、套餐，支持新增、编辑、删除、查询操作；

诊断标准：配置维护职业工作诊断标准分类，支持新增、编辑、删除、查询操作；

目标疾病：配置维护职业工作目标疾病分类，支持新增、编辑、删除、查询操作；

结论建议：配置维护职业体检结论建议，支持新增、编辑、删除、查询操作；

放射工种：配置维护职业工作放射工种分类，支持新增、编辑、删除、查询操作；

放射源类：配置维护职业工作放射源类分类，支持新增、编辑、删除、查询操作；

外检管理：外检管理：外检专用网关，BS架构通过前置机直接访问内网服务器实现外检业务，外检电脑不需要安装软件，不需要导入导出数据；

接口模块：职业病上报接口：企业数据上传、职业健康监护信息上传、省平台标准库字典维护；

二、商务要求：

- 供货（服务）时间

签订合同后90天内供货、安装、调试、培训完毕。

- 供货地点

采购人指定地点

（三）报价要求

本次报价为人民币报价，投标报价应包括：货物、服务本身价格、包装费、运输费用、二次搬运费、损耗、安装费、技术指导、税金费用、伴随服务过程中备件费、专用工具费、伴随产品资料费、技术服务费、技术考察费、自检费及验收合格前和质保期内发生的一切费用、应当提供的伴随服务/售后服务费用以及招标文件要求的供应商需要支付的所有费用。因中标供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（四）付款方式

以中标单位与采购人签订的合同为准。

（五）质保要求

1、设备自验收合格之日起计保修期，提供3年免费保修服务。

2、质量、服务保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以原合同优惠价格提供售后服务（增加的售后服务金额不超过原合同价的10%）。

3、采购人正常使用供应商所供产品而出现质量问题时，供应商负责。产品使用：采购人在使用供应商所供产品中出现问题需供应商解决时，供应商应无偿解决（退换货）。在规定的质量保证期内，供应商应对任何缺陷负责，若出现质量问题，免费负责更换新的产品，造成的损失采购人保留索赔的权利。

（六）验收保证的承诺

1、到货验收：到达采购人指定地点后，双方对硬件的外包装、数量及裸露便于核对的相关信息予以现场验收。若在现场到货验收时发现设备数量、规格、品种、参数等外观要求不合规定，采购人有权拒收货物及要求赔偿，因此产生的相关费用均由供应商负担。

2、单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、质保卡、发票和其他应具有的单证。

3、质量符合国家法律法规规定的标准、招标文件和投标文件的要求。

4、到货验收合格后，供应商派遣专业技术人员须 2 天内负责对设备进行安装调试并通过初步验收。因供应商原因造成不能按时完成安装调试工作或未按时通过验收，供应商应承担违约责任。

5、培训验收：供应商派工程师至采购人的使用科室对科室相关人员进行操作方法培训，直到参加培训人员具备独立操作能力并能排除使用中的一般性障碍，且培训结果至采购人满意为止。如有必要，采购人派人至供应商指定地点进行免费培训，采购人派出培训人员所产生的培训费用（交通、住宿、差旅等）均由供应商承担，培训的结果必须至采购人满意为止。

6、通过到货验收、初步验收、培训验收后，采购人及供应商双方进行最终验收，最终验收合格的，采购人及供应商双方应签署最终验收报告。必要时采购人可引入第三方或者委托专业机构进行各项验收，验收费用由供应商全额承担，且采购人及供应商双方对该验收结果予以认可。

7、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（七）售后服务要求

1、产品质量保证期

（1）产品质量保证期，免费3年质保。

2、售后服务内容

供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

（1）质量保证期内服务要求

1）电话咨询

供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

服务热线：供应商需提供供应商及厂家的服务热线及联系人.

2）现场响应

针对此项目，供应商需提供期限为2年免费质保，质保期内提供技术支持、设备及系统维护、免费备件更换等服务。提供7*24小时售后服务；出现使用故障必须保证，7*24小时随时响应，在4小时内远程响应解决，48小时内形成解决方案并委派工程师到设备使用地点进行处理。

（2）质保期外服务要求

1）质量保证期过后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商或厂家提供售后服务的，该供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务。

3、故障响应时间要求

供应商接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应，48小时内形成解决方案并委派工程师到设备使用地点进行处理。

4、维修配件

供应商售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

5、培训

（1）免费培训

供应商对其提供的产品应尽培训义务。供应商应提供对采购人免费培训，使采购人使用人员能够正常使用及基本维护。

（2）付费培训

无付费培训要求,软件全部免费培训.

（八）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（九）其他

1、投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

3、投标人在服务期必须遵守安全生产事项、如：发生安全事故由投标人承担一切责任。

- 第五章 合同条款及格式

- （本合同为合同样稿，最终稿由供需双方协商后确定）

- 合同协议书

合同名称                        编号

甲    方：                                   乙    方：

电    话：                                   电    话：

住    所：                                   住    所：

（买方）的（项目名称）中所需（产品名称） 经公开招标，确定（卖方）为中标人。按照中华人民共和国合同法的规定，买卖双方同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

1、本合同文件

下列每一文件均应作为合同的组成部分进行阅读和解释：

- 采购文件

- 投标文件

- （3）成交通知书

（4）经双方确认进入合同的其它文件、补充条款或说明

2、采购标的、数量、质量要求

3、合同价款及付款方式

3.1合同价款：总额为￥   元(大写：     )。

3.2支付方式和期限：

3.3发票要求：甲方向乙方支付项目款之前，乙方按照正规等额开具增值税发票。

3.4 汇款方式：甲方通过银行电汇的方式将款项支付至乙方指定账户：

乙方账户信息：

账号：

户名：

开户行：

4、合同供货（服务）期限及地点和方式

5、违约责任

本合同生效后，甲乙双方均应当全面履行合同义务。任何一方违约，均应当按照约定承担违约责任。其中：

5.1 甲方逾期付款责任

5.1.1 甲方逾期付款在（15）日内的，每逾期一日，甲方应当向乙方支付逾期应付款项1‰的违约金，但违约金额不得超过合同总价款的10%。

5.1.2 逾期付款超过（30）日的，视为甲方不履行，乙方有权要求甲方继续履行或解除合同。

（注：乙方要求继续履行合同，应该在履行期限届满后30日内提出，甲方应当继续履行合同，并向乙方支付相当于合同价款的3%违约金。乙方要求解除合同，甲方应当向乙支付等额合同价款的10%的违约金。）

5.2.乙方逾期履约或不履约责任

5.2.1 乙方不履行合同约定的义务，甲方有权要求乙方继续履行或解除合同。

（注：甲方要求继续履行合同，应该在履行期限届满后30日内提出，乙方应当继续履行合同，并向甲方支付相当于合同价款的3%违约金。甲方要求解除合同，乙方应当向甲方支付等额合同价款的10%的违约金。）

5.3 服务质量瑕疵责任

如因乙方人为因素导致甲方数据损坏、丢失或造成其他损失的，乙方应当赔偿因乙方原因给甲方造成的直接损失。

5.4 违反保密义务责任

任何一方违反本合同所约定的保密义务，违约方应当赔偿给对方造成的直接损失。涉及触犯国家法律法规的承担相应的法律责任。

5.5其他违约责任

驻场服务人员如收到客户投诉（须书面文件）超过2次以上，乙方负责更换驻场服务人员。如乙方在12个月以内更换人员超过3次，甲方有权终止合同。

6、 不可抗力

6.1 本合同所称不可抗力，是指地震、台风、严重水灾、火灾、战争等不可抗力的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。不可抗力系指买卖双方在签订合同期内所不能预见的，并且它的发生及其后果无法避免和无法克服的影响。

6.2 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受影响方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。

7、 保密责任

7.1保密内容：本合同的内容、本合同双方因协商，签署和履行本合同而知晓的对方单位与公共安全的信息或获得的对方的单位与公共安全的资料。

7.2保密义务：

7.2.1乙方工作人员必须学习有关保密法律法规制度，知悉应当承担的保密义务和法律责任。乙方庄重承诺：

7.2.2认真遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务；

7.2.3不提供虚假的个人信息，自愿接受保密审查；

7.2.4不违规记录、存储、复制、传播未经甲方允许的秘密信息；

7.2.5不把涉密计算机、涉密存储设备接入互联网及其他非涉密公共信息网络；

7.2.6不在涉密计算机和非涉密计算机之间交叉使用移动存储介质；

7.2.7不以任何方式泄露所接触和知悉的甲方数据及国家秘密；

7.2.8未经甲方审查批准，不擅自发表涉及未公开工作内容的文章、著述。违反上述承诺，自愿承担相关责任和处罚。

7.2.9如有必要，甲方有权要求乙方返还或销毁（返还、销毁均指不能做任何形式的保存）相关资料。

8、 合同终止

8.1 任何一方提前解除本合同的，需提前30天书面通知另一方，本合同另有规定的除外。

8.2如甲方因自身原因提前解除本合同的，应依据约定的标准先付清乙方已提供服务的费用。

8.3如因乙方原因提前解除本合同的，则甲方无需支付解除合同之后的未提供服务的费用。

- 9、合同生效及其它

- 9.1 在本合同履行中,若发生争议,双方应本着友好协商的原则先协商解决，协商不成的，任意一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

9.2 本合同自双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章或合同章后生效。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

9.3 本合同未尽事宜，经双方协商后签订补充协议说明（具有同等法律效益）。

甲  方：                          乙  方：

名  称：（盖章）                  名  称：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：      法定代表人（或委托代理人）：

（签字）                        （签字）

地    址：                        地    址：

邮政编码：                        邮政编码：

电    话：                        电    话：

开户银行：                        开户银行：

帐    号：                        帐    号：

- 二  合同条款

一. 合同文件

1、合同文件适用法律

适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及招标人所在地的地方性法规。

2、合同文件组成和解释顺序

合同文件的组成和解释顺序如下：

<1>合同的主要条款；

<2>合同的一般性条款；

<3>洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；

<4>中标通知书、投标文件和采购文件；

<5>有关图纸、标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。

<6>合同的主要条款的效力优于合同的一般性条款的效力。

3、合同文件使用文字

(1)合同文件使用中文书写、解释和说明。

(2)合同文件使用技术性条款约定的为国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用行业标准、规范。非标货物应按约定的技术性条款的标准和规范。

二. 标的物的一般条款

4、完整物权

对于出卖的标的物，卖方应当拥有完整物权，并且卖方负有保证第三人不得向买方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5、质量保证

(1)卖方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，卖方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在卖方承诺的质量保证期限内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

(2)根据买方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方并提出索赔。

(3)除合同主要条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期按不低于国家标准和卖方承诺的高于国家标准的质保期（卖方有特殊要求的除外）。

6、包装

卖方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7、伴随服务

(1)卖方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务：

<1>标的物的现场安装或指导安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

<2>提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

<3>在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

<4>对买方技术人员的技术指导或培训。

(2)除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，买方不再另行进行支付。

三. 标的物的交付、检验和验收

8、标的物的交付

(1)标的物的所有权自标的物交付时转移。

(2)卖方应当按照约定的期限和约定的地点交付符合采购文件要求的标的物。

(3)卖方应当按照约定或者交易习惯向招标人交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9、检验和验收

(1)在交货时，卖方应配合买方对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

(2)买方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

(3)验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同条款中约定。

四. 对标的物提出异议的时间和办法

10、对标的物提出异议的时间和办法

(1)买方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知卖方。

(2)如买方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为卖方所交标的物符合合同规定。

(3)卖方应在收到买方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认买方提出的异议和处理意见。

五. 合同价款和支付

11、合同价款和支付

(1)本合同的结算货币为人民币，单位元。

(2)卖方应按照双方签订的合同规定交货并在合同主要条款规定的期限内持下列单据结算货款：

<1>合格的销售发票；

<2>买方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

(3)买方应按合同主要条款规定的期限和方式付款。

(4)根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方承担；根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。

六. 违约责任

12、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13、买方违约责任

(1)在合同生效后，买方要求退货的，应向卖方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，卖方有权要求甲方补足。

(2)买方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

(3)买方违反合同规定，拒绝接收卖方交付的符合采购文件要求的合格标的物，应当承担卖方由此造成的损失。

14、卖方违约责任

(1)卖方不能交货（逾期超过五天视为不能交货），或交货不合格从而影响买方按期正常使用的，应向买方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，买方有权要求卖方补足。

(2)卖方逾期交货的，应在发货前与买方和政府采购管理部门协商，买方仍需求的，卖方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担买方因此遭致的损失费用。

15、不可抗力

(1)因水灾、火灾、地震、战争等不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

(2)合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七. 索赔

16、索赔

(1)买方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权威部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

(2)在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔或差异有责任，则卖方应按买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

<1>卖方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用；

<2>根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格；

<3>用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

(3)如果在买方发出索赔通知后七天内，卖方未能答复，上述索赔应视为已被卖方接受。若卖方未在买方提出索赔通知后七天内或买方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付款或卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出对不足部分的补偿。

(4)买方提出索赔的书面材料应报当地政府采购管理部门备案。卖方同意的索赔方案应报当地政府采购管理部门审核。

八. 履约保证金

17、履约保证金

(1)卖方应在本合同签订时，按采购文件的约定提供相应的履约保证金，保证金的有效期应不低于合同有效期。

(2)如果卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

(3)履约保证金（无息）将在卖方履行完合同义务，买方支付合同价款的五天内

退回。

九. 合同的解除和转让

18、合同的解除

(1)买方和卖方协商一致，可以解除合同。

(2)有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

<1>因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

<2>因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

(3)有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

19、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十. 合同的生效

20、合同的生效

本合同在双方签字盖章并在招标人收到中标人提交的履约保证金后，经招标采购管理部门备案后生效。

十一. 争议解决

21、争议解决

买卖双方因合同发生争议，进行调解，协商不成，可选择：

(1)双方同时申请仲裁；

(2)向买方所在地人民法院提起诉讼。

十二 .附则

22、合同份数。

本合同一式陆份，买卖双方各执二份，招标代理机构一份，招标采购管理部门一份。

23、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》之规定解释。

- 第六章 投标文件格式

## 第一部分 开标一览表及资格证明文件

1、开标一览表（见投标文件格式一）;

2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件;

3、法定代表人资格证明书（见投标文件格式二，自然人投标的无需提供）;

4、法定代表人授权书（见投标文件格式三，自然人投标的无需提供）;

5、标项1：所投产品属于第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证）；

6、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件；

7、投标保证金缴纳凭证或投标担保函；

8、社会保障资金的缴纳记录;

9、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

10、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件;

## 1、开标一览表（投标文件格式一）

开标一览表

招标项目名称：

招标项目编号：                                                     单位：元（人民币）

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 交货期 |  |  |
| 质保期 |  |  |
| 投标报价 （人民币） | 小写 |  |
|  | 大写 |  |

填写说明：

1.开标时，本表中的内容与投标文件中的投标函、货物价格明细表及分项价格表的内容不一致的，以本表为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

2.投标总价为招标范围所列全部招标项目的报价总和，并应与投标报价明细表及分项价格表保持一致。

3.投标报价不得填报选择性报价。

投标人名称：    （加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字或盖章：

签署日期：        年     月     日

## 2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。

2.投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

## 3、法定代表人资格证明书（见投标文件格式二，自然人投标的无需提供）

致：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                  单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：              经济性质：

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

3、将此证明书原件提交采购代理机构作为投标文件附件。

(为避免废标，请投标人务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件正面

法定代表人身份证复印件反面

投标人（盖单位章）;

法定代表人（签字或签章）：

年   月   日

## 4、法定代表人授权委托书(投标文件格式三，自然人投标的无需提供)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

授权委托人身份证复印件正面

授权委托人身份证复印件反面

法人身份证复印件正面

法人身份证复印件正面

投标人（盖单位章）;

法定代表人（签字或签章）：

委托代理人：

年   月   日

## 5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

说明：

1、如提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告复印件须加盖本单位章。

2、如提供银行出具的证明文件。银行证明文件可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

3、（本项目不接受联合体投标）如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

## 6、投标保证金缴纳凭证或投标担保函

投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据（如有）的复印件作为缴纳凭证及投标保证金收据一起装订在本部分，复印件上应加盖本单位章；使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函正本，装订在本部分正本中；如采用政府采购信用担保形式的，应使用（投标文件格式三）,将原件装订在本部分正本中。

投标保证金收据

政府采购投标担保函（项目用）（投标文件格式三）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）                                                  年     月      日

## 7、社会保障资金的缴纳记录

说明：1.按照投标人须知资料表中的规定提供复印件。

2.复印件上应加盖本单位章。

3.（本项目不接受联合体）如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

## 8、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

2．按照招标文件的规定加盖单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.（本项目不接受联合体）如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

9、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

说明：1.应提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

主要包括：三证合一营业执照副本；投标企业须提供投标人（被授权在职人员）近6个月任意一个月有效的社保证明）；未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单查询等。

2.复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.（本项目不接受联合体）如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

第二部分  商务及技术文件

1、投标书（投标文件格式五）

2、投标分项报价表（投标文件格式六）

3、类似业绩一览表（投标文件格式七）

4、技术规格偏离表（投标文件格式八）

5、商务条款偏离表（投标文件格式九）

6、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》条件的投标人须提交）（提供相关证明材料）

6-1《投标人企业（单位）类型声明函》（投标文件格式十）

6-2《制造商投标人企业（单位）类型声明函》（投标文件格式十一）

6-3《残疾人福利性单位声明函》（投标文件格式十二）

7、投标人关联单位的说明（格式自拟）

8、评分标准和细则中技术部分证明材料（格式自拟）

9、评分标准和细则中技术部分证明材料（格式自拟）

10、投标人认为有必要提供的其他证明材料（格式自拟）

1 、投标书（投标文件格式五）

致：采购代理机构

根据贵方（采购项目名称)     项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本     份及电子文档     份，并出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布如下：

（1）附投标书报价中规定的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占投标价的‥%

（2）本投标有效期为投标标截止之日起   个日历日。

（3）联合体中的大中型企业、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真

电话                              电子函件

法定代表人或其委托代理人签字-----------------

投标人名称（全称）-----------------

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人单位章-------------------------

日期-------------------------------

## 2 、投标分项报价表（投标文件格式六）

单位：元（人民币）

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 品牌 | 交货时间 | 交货地点 | 质保 期限 | 数量及单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

投标人名称：     （加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

授权代表：（签字）

签署日期：           年           月          日

注：投标人应根据货物清单分项进行填报，表中表格行数可自行添加。招标文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。

表中投标报价总计应与对应报价一览表中投标总价一致。

单位公章：             法定代表人签字或盖章：               授权代表签字：

3、类似业绩一览表（投标文件格式七）

项目名称:

招标编号:                       包号:

| 序号 | 项目名称 | 设备名称 | 数量 | 中标日期 | 中标金额 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

## 4、技术规格偏离表（投标文件格式八）

项目名称:                       招标编号:                 包号:

| 序号 | 服务名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 如有正偏离需提供证明材料，证明材料附后(并注明页码) |  |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

5、商务条款偏离表（投标文件格式九）

项目名称:                      招标编号:                 包号:

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

## 6、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》条件的投标人提交）（提供相关证明材料）

## 6-1投标人企业（单位）类型声明函（投标文件格式十）

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

1、□本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

（2）本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。本单位        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

2、本企业（单位）为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商企业（单位）类型声明函）

3、本企业（单位）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位章）：___________

日　期：____________

## 6-2制造商企业（单位）类型声明函（投标文件格式十一）

本企业（单位）作为______单位的______ 项目的设备制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号），《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定，作出如下声明：

本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位为        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本企业（单位）提供本企业（单位）制造的货物。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本声明函经制造商和投标人共同盖章生效。

制造商名称（盖单位章）：

投标人名称（盖单位章）：___________

日　期：____________

- 中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加         （单位名称）的       （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（公章）

注：本项目所有的标的物必须逐项列出否则按不合格处理。

年      月     日

- 中小企业声明函 (工程、服务)

本公司 (联合体) 郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》(财库 ﹝ 2020 ﹞ 46 号) 的规定，本公司 	(联合体) 参加 (单位名称)  的 (项目名称) 采购活动，工 程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业 (或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接) 。相关企业 (含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业) 的具体情 况如下：

1. (标的名称) ，属于(采购文件中明确的所属行业)；

承建 (承接) 企业为 (企业名称)，从业人员    人，营业

收入为    万元，资产总额为    万元1 ，属于 (中型企业、

小型企业、微型企业)；

2. (标的名称) ，属于(采购文件中明确的所属行业)； 承建 (承接) 企业为 (企业名称)，从业人员    人，营业 收入为    万元，资产总额为    万元，属于 (中型企业、 小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称 (盖章)：

日 期：

## 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 6-3残疾人福利性单位声明函（投标文件格式十二）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（盖单位章）：______________

日  期：_________________________________________

7、投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；

（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

## 8、评分标准和细则中技术部分证明材料（格式自拟）

说明：1.应提供评分标准和细则中技术部分要求的其他资格证明文件（主要包括：技术响应；企业资质；类似业绩）。

2.复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.（本项目不接受联合体）如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

## 9、评分标准和细则中商务部分证明材料（格式自拟）

说明：1.应提供评分标准和细则中商务部分要求的其他资格证明文件（主要包括：运维服务；质量保障等）。

2.复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.（本项目不接受联合体）如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

## 10、投标人认为有必要提供的其他证明材料（格式自拟）

说明：1.复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

2.（本项目不接受联合体）如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。